## Slide 1
THIẾT BỊ ĐEO SEMG ƯỚC LƯỢNG TIẾN TRÌNH MỎI CƠ TRONG BÀI TẬP KHÁNG LỰC
TRẦN ĐỨC TRÍ
TRẦN NGUYỄN PHÚC BÌNH
NGUYỄN PHÚ MINH
Notes: Báo cáo đầu tiên với thầy. Ý thầy cần mang về: tín hiệu mỏi cơ có thật, nhưng số thứ tự rep đã mang gần hết thông tin đó; nhóm phát hiện ra qua một chuỗi kiểm tra có hệ thống trên hai dataset công khai, nên đổi hướng bài báo và chuyển sang giai đoạn phần cứng. Bản v4 không có phụ lục: mọi nội dung nằm ở phần chính, thời lượng ước lượng ghi đầu notes từng slide.

## Slide 2: ĐỊNH NGHĨA BÀI TOÁN
Thiết bị đeo sẽ nhận đầu vào là tín hiệu sEMG, và đưa ra ước lượng sau mỗi rep, tức 1 lần lặp lại động tác.
FCF (Fraction of Cycles to Fatigue): tỉ lệ tiến trình mỏi của cơ, được xác định bởi
RIR (Reps in Reserve): số reps còn lại đến ngưỡng failure của cơ, được xác định bởi
k: thứ tự rep hiện tại,
tổng số rep hoàn thành của 1 set tập đến ngưỡng failure
Notes: [60 giây] Một set minh hoạ: N_total = 19 rep. Thiết bị chỉ dùng tín hiệu tới rep hiện tại. Người tập tự ước lượng số rep còn lại kém tin cậy, huấn luyện viên cũng sai đáng kể (Remmert 2023; Halperin 2022). Hai đầu ra FCF và RIR là N2 trong kế hoạch. 'Set' trên slide tương ứng 'trial' trong code. Vì sao RIR chỉ được đánh giá dưới 10: slide riêng ở phần xử lý số liệu.

## Slide 3: THÔNG TIN NHẬN ĐƯỢC TỪ SEMG
Biên độ (RMS, Total Power): mức kích hoạt cơ, phụ thuộc theo cả lực, tốc độ, vị trí điện cực, không chỉ theo mỏi.
Phổ tần số (MNF, MDF): xu hướng dịch về tần số thấp khi mỏi, ít phụ thuộc những yếu tố trên.
Notes: [40 giây] Tiền đề sinh lý: khi cơ mỏi, tốc độ dẫn truyền trên sợi cơ giảm nên phổ sEMG dịch về tần số thấp. Biên độ thì tăng hay giảm tuỳ lực và cách tuyển mộ đơn vị vận động, nên khó dùng một mình.

## Slide 4: THÔNG TIN NHẬN ĐƯỢC TỪ SEMG
Bicep tay trái, 13 set trên dataset Zenodo: tần số trung bình của phổ (MNF) giảm dần khi tiến gần kiệt sức.
Giả thuyết: theo dõi mức dịch này qua từng rep sẽ ước lượng được FCF, kể cả trên người chưa có trong dữ liệu huấn luyện.
Notes: [40 giây] Đây là H1 của kế hoạch. Hình vẽ lại: per_cycle_features_v2b.csv → filter_outlier_trials(min_reps=10) (tập phân tích, 10 741 rep, 141 set) → L BICEPS BRACHII, 13 set, mọi rep kể cả 3 rep đầu. MNF_mean chia cho trung bình 3 rep đầu cùng set chỉ để đặt thang hiển thị, không phải con số báo cáo. Đường đỏ: trung bình giữa các set theo 10 khoảng FCF; dải: ± một độ lệch chuẩn.

## Slide 5: CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN
C1 · Kiki et al., 2026
10 người động tác lặp trái phải cùng robot, làm đến khi mỏi.
Train model riêng cho từng người, không chạy trên thiết bị nhúng.
Best Model: CNN với RMSE 20.8%.
C2 (JEK, 2026): sEMG khi giữ tĩnh bicep đến thất bại.
C3 (arXiv, 2025): một IMU ở cổ tay, phân loại còn tối đa 2 rep hay không.
Notes: [45 giây] C1: arXiv:2602.15684 (Koç University). RMSE FCF: CNN 20.8 ± 4.3%, RF 23.3 ± 3.8%, XGBoost 24.8 ± 4.5%, LR 26.9 ± 6.1% (kế hoạch gốc). Điểm yếu kế hoạch khai thác: huấn luyện riêng từng người; tác vụ do robot dẫn; không nhúng. Bảng so sánh đầy đủ C1, C2, C3 ở slide 'So với các nghiên cứu liên quan' sau phần kết quả Zenodo. Không so trực tiếp RMSE của nhóm với C1: khác tác vụ, dữ liệu và cách đánh giá.

## Slide 6: NOVELTY
Năm novelty của kế hoạch
N1
Chuẩn hoá theo 3 rep đầu của chính set, để một mô hình dùng được cho người mới
N2
Hai đầu ra cùng lúc: FCF và RIR
N3
Kiểm chéo bằng velocity loss, tức mức giảm vận tốc đo bằng IMU
N4
Chỉ số hiệu quả set
N5
Chạy trên vi điều khiển ESP32-S3
Mục tiêu
RMSE dưới 15% trên người chưa có trong dữ liệu huấn luyện; C1 là 20.8% khi huấn luyện riêng.
Checkpoint tháng 4
N1 phải cải thiện ít nhất 15% so với không chuẩn hoá; nếu không thì đổi hướng.
Phản biện đã đoán trước
“Mô hình dựa vào tín hiệu mỏi, hay dựa vào vị trí của rep trong set?”
Notes: [55 giây] Kế hoạch gốc (KeHoach_sEMG_FCF_Wearable_Q-Journal.docx): mục tiêu RMSE(FCF) < 15% (bảng chỉ tiêu); checkpoint cuối tháng 4 ở Phần 11: 'nếu WP2 không cho thấy N1 cải thiện ≥ 15% so với baseline thì xoay trục'; phản biện ở Phần 16. Câu nói miệng: 'Rep càng về sau thì càng gần kiệt sức, nên chỉ cần biết số thứ tự rep là đã đoán được một phần. Câu hỏi là tín hiệu cơ thêm được bao nhiêu so với điều đó.' N4: chỉ số hiệu quả set (SEI), đếm số rep thật sự kích thích cơ. N5: đo độ trễ, bộ nhớ, năng lượng.

## Slide 7: HƯỚNG TIẾP CẬN
Public Dataset
Tái hiện lại phương pháp của bài C1, và xây dựng novelty N1
Checkpoint
N1 cải thiện ít nhất 15%
Thu dữ liệu trên người thật
Notes: [40 giây] Nguồn: kế hoạch gốc Phần 7 (n = 24, 2 buổi, 576 set), Phần 11 (WP1 tháng 2–3, WP2 tháng 3–4, WP4 tháng 5–8 tức bốn tháng; checkpoint cuối tháng 4), mục 7.5 (phê duyệt đạo đức bắt buộc, mất 2–3 tháng). Riêng hồ sơ đạo đức khoảng 15 triệu đồng ('Kế hoạch giai đoạn tiếp theo WSD4FEDSRM + HIL', 18/9); kế hoạch gốc không ước tính tổng chi phí WP4. Dữ liệu công khai cho làm ba việc: dựng và sửa pipeline, kiểm giả thuyết chính, có số liệu để quyết định có đáng thu dữ liệu người.

## Slide 8: XỬ LÍ SỐ LIỆU TRÊN CÁC DATASET CÔNG KHAI
DATASET ZENODO 14182446
1 set có trung vị 55 reps, trong khi tập kháng lực chỉ 5 - 20 rep.
13 người (5 nữ, 8 nam, 20–33 tuổi), sEMG 1259 Hz.
12 động tác chi trên đến kiệt sức (8 đơn khớp, 4 phức hợp), bicep trái chiếm 1/12 bài
141 set, 10 741 rep sau khi loại 15 set có số rep bất thường
Hệ quả: 86% rep còn cách failure từ 10 rep trở lên, nên FCF là biến mục tiêu chính.
Notes: [45 giây] Zenodo 14182446 (protocol.xlsx, Metadata.xlsx): 13 người, 12 trial mỗi người, mỗi trial một cơ chủ vận, nghỉ 5 phút giữa các trial; sEMG 1259 Hz; nhãn mỏi tự cảm nhận 3 mức (50 Hz). Không tài liệu nào ghi mức tạ hay nhịp tập: 'dạng sức bền' là suy từ độ dài set. Trên tập phân tích (141 set, 10 741 rep): N_total trung vị 55, IQR 29–94, khoảng 12–376; chỉ 5/141 set ≤ 20 rep; bicep (24 set) trung vị khoảng 90 rep. 86% = 8 909/10 318 rep của tập đánh giá có RIR ≥ 10. Dataset có bản ghi MVIC cho 8 cơ đơn khớp (104 file); nhóm đã dùng ngày 1/10: slide 'Chuẩn hoá theo MVC' (file bên phải ghi ở 2146 / 1923 Hz, đã resample về 1259 Hz). Cách lọc 15 set: slide 'Lọc dữ liệu'.

## Slide 9: XỬ LÍ SỐ LIỆU TRÊN CÁC DATASET CÔNG KHAI
DATASET ZENODO 14182446
Tần số giảm theo thời gian ở cả 12 cơ: ρ trung vị âm ở 12/12 cơ; 156 set, trước bước lọc.
ρ: hệ số tương quan Spearman giữa MNF và thời gian trong một set; mỗi chấm là một set.
Notes: [40 giây] Hình: trial_summary_with_flags.csv (Phase A), 156 set, trước lọc IQR, ρ tính theo cửa sổ thời gian; nhãn 'trước bước lọc' có chủ đích, không tính lại ρ trên tập phân tích vì đó là phân tích mới. Delta trước trái: ρ trung vị −0.841, R² trung vị 0.693, p < 0.05 ở 13/13 người; script assert cả 12 cơ có ρ trung vị âm. Bicep trái đứng thứ 3 (−0.640), bicep phải thứ 6 (−0.567). Nếu được hỏi 'sao không chỉ lấy các cơ mạnh nhất': nhóm đã thử (3 cơ có |ρ| lớn nhất cho mốc 16.8% đầu tiên) và đã loại, vì FCF tăng theo thời gian nên chọn cơ theo ρ là chọn theo chính biến mục tiêu (slide 'Con số cải thiện co lại').

## Slide 10: XỬ LÍ SỐ LIỆU TRÊN CÁC DATASET CÔNG KHAI
DATASET ZENODO 14182446 · TÁCH REP
Tách rep từ đường bao biên độ sEMG (RMS trượt 200 ms, làm mượt Savitzky–Golay): mỗi đáy của đường bao là ranh giới giữa hai rep (vạch xanh).
Chỉ giữ đoạn dài 1.2–4.5 s; đoạn ngắn hơn hoặc dài hơn không được tính là rep.
Ví dụ: người 1, bicep phải, 86 rep. Xám: sEMG đã lọc 20–450 Hz; cam: đường bao; đỏ: đỉnh mỗi rep.
Notes: [45 giây] Thuật toán: preprocessing/rep_segmentation.py (nguồn duy nhất, khớp tuyệt đối với notebook: S1T5 = 86, S5T5 = 95, S13T3 = 187 rep). Giới hạn 1.2–4.5 s đặt theo nhịp khoảng 30 BPM cộng phần chậm lại khi mỏi; đây là giả định của nhóm, tài liệu dataset không ghi nhịp. Hình dùng lại: dataset/rep_segmentation_validation_trial5.png, cắt panel subject 1 (vẽ bằng notebook nên chưa dùng font Lato). Trên WSD, rep được tách từ con quay hồi chuyển ở cánh tay, độc lập với sEMG. Rủi ro đã biết: động tác phức hợp dễ bị tách thừa rep; các set dài bất thường bị lọc ở bước sau.

## Slide 11: XỬ LÍ SỐ LIỆU TRÊN CÁC DATASET CÔNG KHAI
DATASET ZENODO 14182446 · LỌC DỮ LIỆU
Dữ liệu thô
156 set 13 546 rep
Lọc IQR theo cơ
loại 15 set
Tập phân tích
141 set 10 741 rep
Tập đánh giá
bỏ 3 rep tham chiếu 10 318 rep
Lọc IQR: trong từng cơ, set có số rep nằm ngoài [Q1 − 1.5·IQR, Q3 + 1.5·IQR] của cơ đó, hoặc dưới 10 rep, bị loại cả set.
15 set bị loại: 3 set quá ngắn (5–15 rep) và 12 set dài bất thường so với cùng cơ (49–493 rep).
Rep tham chiếu: 3 rep đầu mỗi set, làm mốc để chuẩn hoá các rep sau. Chúng không được đưa vào đánh giá (lý do ở phần kiểm định).
Mọi kết quả Zenodo từ đây tính trên tập đánh giá 10 318 rep.
Notes: [50 giây] preprocessing/iqr_filter.py, filter_outlier_trials(min_reps=10), áp trên per_cycle_features_v2b.csv; script make_figures.py assert 13 546 → 10 741 rep, 141 set, rồi rep_idx > 3 còn 10 318. Danh sách 15 set: quá ngắn S6T5 (5 rep), S6T9 (9), S8T8 (15); dài S3T7 (49), S11T8 (53), S12T2 (68), S11T2 (75), S13T3 (187), S12T4 (196), S11T5 (223), S1T4 (273), S1T3 (325), S8T9 (409), S8T10 (425), S13T11 (493). Lưu ý nếu bị hỏi: bỏ set dài hoặc ngắn bất thường làm tập test dễ hơn cho rep-count baseline; điều này được đo trên WSD (slide 'Kiểm tra phép so').

## Slide 12: XỬ LÍ SỐ LIỆU TRÊN CÁC DATASET CÔNG KHAI
DATASET ZENODO 14182446 · VÌ SAO CHỈ ĐÁNH GIÁ RIR < 10
8 909 rep · 86%
RIR thật ≥ 10: cùng mang nhãn 10
1 409 rep · 14%
RIR thật < 10: được dùng để đánh giá RIR
Tập đánh giá Zenodo, 10 318 rep
Nhãn RIR được giới hạn ở 10: RIR = min(N_total − k, 10).
Set Zenodo dài, nên 86% rep còn cách failure từ 10 rep trở lên và cùng mang nhãn 10.
Đánh giá trên mọi rep thì chỉ cần đoán gần 10 là đúng: sai số 1.38 rep trông tốt, nhưng ở vùng gần failure là 4.42 rep.
Quyết định dừng set chỉ xảy ra ở vùng gần failure, nên RIR được đánh giá trên 1 409 rep có RIR < 10.
FCF dùng được mọi rep, nên là biến mục tiêu chính.
Notes: [60 giây] Slide mới theo yêu cầu 1/10. Histogram: per_cycle_features_v2b.csv → filter_outlier_trials → rep_idx > 3 (tập đánh giá 10 318 rep); script assert 1 409 rep RIR_clipped < 10 và 8 909 rep bằng 10 (86.34%). Con số 86.9% trong các handoff cũ là của pipeline v1, chấm cả rep tham chiếu (10 741 rep). Sai số 1.38 / 4.42 rep: MAE của Random Forest trên pipeline đời đầu, 10 741 rep (CONTEXT_HANDOFF_v4 §4.1); MAE toàn dải có R² = −0.10, tức mô hình chỉ đoán gần trần. MAE trên mọi rep của tập đánh giá hiện tại chưa được tính. Đã thử hạ trần xuống 5: tệ hơn (93.4% rep chạm trần, R² = −0.226). Trên WSD set ngắn hơn nên chỉ 44% rep có RIR ≥ 10; WSD đánh giá RIR trên toàn bộ 19 047 rep.

## Slide 13: XỬ LÍ SỐ LIỆU TRÊN CÁC DATASET CÔNG KHAI
PIPELINE VÀ BASELINE
sEMG
đo trên da
Tách rep
ranh giới mỗi rep
Đặc trưng
biên độ, phổ tần số
Chuẩn hoá
theo 3 rep tham chiếu
Random Forest
ước lượng FCF
Rep-count baseline: chỉ biết số thứ tự rep k (thêm động tác, mức tải nếu có) → FCF trung bình của tập train tại cùng k
Naive baseline: luôn dự đoán FCF trung bình của tập train
Đánh giá như nhau
LOSO
cùng tập rep
Rep-count baseline không dùng tín hiệu cơ; khi triển khai, k lấy từ IMU đếm rep. Mô hình sEMG chỉ có giá trị nếu tốt hơn nó.
Naive baseline là mức sàn: không tốt hơn nó nghĩa là không học được gì.
LOSO (leave-one-subject-out): mỗi lượt giữ riêng một người làm tập test, train trên những người còn lại, đúng tình huống người dùng mới.
Notes: [55 giây] Mã nội bộ: naive; count_k, count_k_cơ (Zenodo); count_time, count_k_load, count_k_load_mv, count_extrap (WSD). Rep-count baseline vào mọi bảng từ 13/9. Tên 'rep-count' thay cho 'IMU baseline': baseline này không đọc tín hiệu IMU, nó chỉ dùng k; IMU là cách thiết bị biết k. CÂU TRẢ LỜI SẴN nếu hỏi 'rep-count baseline có biết tổng số rep không, có phải data leakage không': không. Nó không biết N_total của set đang đoán; nó dùng trung bình học từ người khác, và đoán tốt vì trong các giao thức nhịp khoá, N_total vốn khá dễ đoán. Kiểm bằng code: xáo N_total của người test, dự đoán không đổi ở 612/612 lần (WSD).

## Slide 14: XỬ LÍ SỐ LIỆU TRÊN CÁC DATASET CÔNG KHAI
PIPELINE VÀ BASELINE · ĐẶC TRƯNG
Nhóm | Đại lượng mỗi đoạn của rep | Số cột
Bốn đặc trưng của C1 | MNF, MDF (tần số trung bình, trung vị của phổ); tổng công suất; RMS | 12
Miền thời gian | MAV, iEMG, WL, ZC, SSC, WAMP, DASDV | 21
Miền tần số | Tần số đỉnh, tỉ số LF/HF, chỉ số Dimitrov (FInsm5), entropy phổ, mômen phổ SM1–SM3 | 21
Mỗi rep chia 3 đoạn; 18 đại lượng × 3 thống kê (max, min, mean qua 3 đoạn) = 54 đặc trưng.
Chuẩn hoá theo 3 rep tham chiếu (N1): x̂ₖ = (xₖ − μ) / σ, với μ, σ tính trên 3 rep đầu của chính set; bỏ khác biệt giữa người và vị trí điện cực.
Cấu hình sEMG chính: chọn 12 nhóm đặc trưng bằng mRMR, riêng trong từng lượt LOSO, được 36 cột.
Notes: [45 giây] Bộ v2b: 12 cột F0 (4 đặc trưng C1 × max/min/mean) + 42 cột EXTRA. Ngưỡng ZC/SSC/WAMP lấy từ 3 rep tham chiếu (v2b; trước đó lấy từ cả set, xem slide data leakage 3). Biến thể chuẩn hoá trong code: F1_ZSCORE, F1_RATIO (x / μ), F1_DIFF (x − μ), F1_FULL = cả ba; trên WSD thêm N1-A (theo MVIC). G12: 12 nhóm chọn bằng mRMR in-fold, mỗi nhóm 3 cột, tức 36 cột; mRMR = maximum relevance, minimum redundancy. FInsm5: tỉ số mômen phổ bậc −1 và bậc 5 (Dimitrov 2006).

## Slide 15: XỬ LÍ SỐ LIỆU TRÊN CÁC DATASET CÔNG KHAI
PIPELINE VÀ BASELINE · THIẾT LẬP ĐÁNH GIÁ
Hạng mục | Thiết lập
Mô hình | Random Forest, 200 cây, độ sâu tối đa 10, seed 42; một cấu hình cho mọi phép so
Đánh giá | LOSO: 13 lượt (Zenodo), 34 lượt (WSD); RMSE theo từng người rồi lấy trung bình
Baseline | Naive baseline và rep-count baseline, tính riêng từng lượt, trên đúng tập rep đang đánh giá
Control | Xáo nhãn trong mỗi set rồi huấn luyện lại; phần mô hình thật hơn control là phần học được từ tín hiệu
Khoảng tin cậy | Bootstrap theo người, 10 000 lần
Đa so sánh | Holm trong từng họ giả thuyết khai báo trước
Phán quyết | CONFIRMED: đúng chiều dự đoán · REVERSED: ngược chiều · INCONCLUSIVE: chưa đủ bằng chứng
Notes: [40 giây] RandomForestRegressor(n_estimators=200, max_depth=10, random_state=42). RMSE theo fold, trung bình không trọng số: mỗi người nặng như nhau bất kể số rep. Hàm verdict() bắt khai chiều dự đoán, không có mặc định. 'INCONCLUSIVE' không có nghĩa là bằng nhau.

## Slide 16: XỬ LÍ SỐ LIỆU TRÊN CÁC DATASET CÔNG KHAI
PIPELINE VÀ BASELINE · LỰA CHỌN MÔ HÌNH
Mô hình | RMSE | So với Random Forest
Random Forest | 25.12% | được chọn
XGBoost | 25.67% | không khác có ý nghĩa (p = 0.079)
Ridge | 26.78% | kém hơn có ý nghĩa (p < 0.001)
Naive baseline | 28.87% | mức sàn
Mạng nơ-ron CNN, CNN-GRU, CNN-LSTM: chỉ CNN hơn naive baseline có ý nghĩa (p = 0.0012), vẫn kém Random Forest.
Random Forest: đơn giản, dễ diễn giải, chạy được trên vi điều khiển.
Phép so chạy trên pipeline Zenodo đời đầu; WSD chỉ chạy Random Forest.
Notes: [45 giây] Nguồn: data/results/ablation_A2.csv và stats_report.xlsx (A2_nemenyi): pipeline đời đầu F1_FULL_SLOPE, 37 cột, còn slope và còn đánh giá rep tham chiếu, 10 741 rep, 13 fold. RMSE [CI 95%]: RF 25.12 [24.11, 26.19]; XGB 25.67 [24.57, 26.76]; Ridge 26.78 [25.65, 27.89]. Nemenyi RF–Ridge p = 0.00057, RF–XGB p = 0.079, XGB–Ridge p = 0.26. Handoff v5 chốt 'RF thắng Ridge, RF ≈ XGB, chọn RF vì đơn giản'; v6, v7 giữ nguyên. Naive 28.87% trên cùng 10 741 rep (= 100/√12, sàn lý thuyết khi FCF gần đều trên (0, 1]). Mạng nơ-ron: v6 §7.3, Wilcoxon so với naive: CNN +2.60pp p = 0.0012; MLP +0.67pp p = 0.0005; còn lại không có ý nghĩa. GRU, LSTM không tái lập giữa CPU và GPU (lệch 0.32 và 0.87pp).

## Slide 17: QUÁ TRÌNH KIỂM ĐỊNH
DATASET ZENODO 14182446 · BỐN NGHI NGỜ DATA LEAKAGE
Data leakage: thông tin về đáp án lọt vào đầu vào hoặc quy trình đánh giá, làm kết quả tốt giả. Vì FCF = k / N_total, thứ gì cho biết “đây là rep đầu set” cũng gần như cho biết đáp án.
1 · Rep tham chiếu được đánh giá
28%
phần cải thiện là giả
→ Bỏ khỏi train và đánh giá
2 · Đặc trưng slope
88%
phần cải thiện là giả
→ Bỏ hẳn slope
3 · Ngưỡng tính trên cả set
−0.08pp
không đáng kể
→ Vẫn sửa: chỉ dùng thông tin có lúc chạy
4 · Chọn đặc trưng trên toàn bộ dữ liệu
−0.07pp
không đáng kể
→ Vẫn sửa, vì không tốn gì
Notes: [45 giây] Cách đo chung: so mức cải thiện trên dữ liệu thật với một control đã phá thông tin sinh lý; phần control vẫn 'cải thiện' được là phần giả. Phần trừ theo control là ước lượng cận trên của phần giả. Thẻ 1, 2 đo bằng % của mức cải thiện; thẻ 3, 4 bằng pp (điểm phần trăm): không đặt chung một trục. Bốn slide sau đi lần lượt từng kênh. Mã: giao thức chấm cũ GT1, đã sửa GT2.

## Slide 18: QUÁ TRÌNH KIỂM ĐỊNH
DATASET ZENODO 14182446 · KÊNH 1: REP THAM CHIẾU ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ
Cách đánh giá cũ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
Đã sửa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
N1 lấy μ, σ từ chính 3 rep tham chiếu. Với 3 điểm, z-score của chúng bị ràng buộc: tổng bằng 0, tổng bình phương bằng 2, nên mọi đặc trưng có |z| ≤ 2/√3 ≈ 1.155 cùng lúc.
100% rep tham chiếu có dấu hiệu này, so với 0.01% các rep khác: mô hình nhận ra ngay “rep đầu set”, mà rep đầu set thì FCF thấp.
Control xáo nhãn: 28% phần cải thiện của N1 là giả (+0.79 trong +2.79pp).
Đã sửa: bỏ rep tham chiếu khỏi cả train lẫn đánh giá. N1 vẫn còn lợi thật: +1.74pp, control −0.07pp.
Notes: [60 giây] v7 §5.2, 10 741 rep: z-score với n = 3, std ddof = 1 → Σz = 0, Σz² = 2 → |z|max = 2/√3 = 1.154701, đo được đúng 1.154701. 100% hàng k ≤ 3 thoả 'mọi |z| ≤ trần' so với 0.01% hàng k > 3. Control: xáo nhãn; F0 trên control ra 28.88%, trùng naive 28.87%, nên phép xáo hợp lệ. Sau khi bỏ rep tham chiếu: +1.74pp thật so với −0.07pp control. Lỗ hổng sinh ra từ chính N1: đã dùng 3 rep đầu làm mốc thì phải bỏ chúng khỏi phần đánh giá. Tập đánh giá từ đây: 10 318 rep.

## Slide 19: QUÁ TRÌNH KIỂM ĐỊNH
DATASET ZENODO 14182446 · KÊNH 2: ĐẶC TRƯNG SLOPE
Slope: hệ số dốc của đường hồi quy tuyến tính giữa MNF (đã chuẩn hoá) và số thứ tự rep, tính trên w rep gần nhất. Ý tưởng: MNF đang giảm nhanh nghĩa là cơ đang mỏi.
Ví dụ w = 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
chưa đủ w rep: slope được đặt bằng 0
Cơ chế 1: w − 1 rep đầu set luôn có slope = 0, một dấu hiệu “rep đầu set” gần như hoàn hảo.
Cơ chế 2: slope tính trên ít điểm dao động mạnh hơn, nên độ lớn của slope tự nó cho biết rep đang ở gần đầu set.
Cả hai đều mã hoá vị trí của rep trong set, tức gần như mã hoá FCF.
Notes: [50 giây] preprocessing/n1_features.py, apply_rolling_slope: hồi quy tuyến tính MNF_mean_N1 theo rep_idx trên cửa sổ trượt w rep; cấu hình WP1 slope5/slope7, kiểm lại ở w = 7 và 11. Xử lý biên min_periods = window: w − 1 rep đầu nhận slope = 0. Phương sai ước lượng OLS slope tỉ lệ nghịch với số điểm, nên độ lớn slope mã hoá độ đầy cửa sổ (DECISION_NOTES_slope, v7 §5.1).

## Slide 20: QUÁ TRÌNH KIỂM ĐỊNH
DATASET ZENODO 14182446 · KÊNH 2: ĐO PHẦN GIẢ CỦA SLOPE
Chart: 
| Cải thiện khi thêm slope | Control: slope trên chuỗi đã xáo thứ tự rep | Phần thật
s | 2.84 | 2.5 | 0.34
Control xáo thứ tự rep trong set: phá xu hướng mỏi nhưng giữ nguyên cấu trúc cửa sổ.
Control vẫn cải thiện +2.50 trong +2.84pp, tức 88% là giả. Phần thật khoảng 0.4pp và không tăng theo độ dài cửa sổ.
Đã sửa: bỏ hẳn slope. Lợi kèm theo: có dự đoán từ rep thứ 4, thay vì phải chờ 7–11 rep.
Notes: [45 giây] DECISION_NOTES_slope, w = 11, min_periods = window, bộ 54 đặc trưng, lõi 11 đặc trưng ổn định, còn đánh giá rep tham chiếu, 10 741 rep: biểu kiến +2.84pp, control +2.50pp, thật +0.34pp. Cách xử lý biên khác cho kết quả khác: min_periods = 2 → +1.71 / +0.85 (50% giả); bỏ w − 1 rep đầu → +0.47 / +0.07, phần thật +0.40pp. Ở w = 7, phần thật +0.37pp: không tăng theo cửa sổ. Tóm tắt của v6 ghi '60–88%'; v7 chỉ giữ bảng w = 11 nên slide ghi 88%. Con số +0.72pp của WP1 bị thổi khoảng 2 lần.

## Slide 21: QUÁ TRÌNH KIỂM ĐỊNH
DATASET ZENODO 14182446 · KÊNH 3 VÀ 4
Kênh 3 · Ngưỡng tính trên cả set
ZC, SSC, WAMP đếm số lần tín hiệu vượt một ngưỡng; ngưỡng ban đầu tính từ độ lệch chuẩn σ của cả set.
Biên độ tăng khi mỏi, nên σ cả set chứa thông tin của các rep chưa xảy ra.
Đổi sang σ của 3 rep tham chiếu: RMSE 24.41% → 24.33%, chênh −0.08pp [−0.25, +0.09], không đáng kể.
Vẫn giữ bản mới vì thiết bị tính được nó lúc chạy.
Kênh 4 · Chọn đặc trưng trên toàn bộ dữ liệu
Chọn đặc trưng bằng dữ liệu của cả 13 người, kể cả người đang test, là dùng trước thông tin của tập test.
Đo lại khi chọn riêng trong từng lượt LOSO: chênh −0.07pp.
11/12 đặc trưng được chọn giống nhau ở cả 13 lượt, nên phép chọn gần như cố định.
Vẫn chọn trong từng lượt vì không tốn gì.
Notes: [50 giây] Kênh 3: v7 §5.3, DECISION_NOTES_threshold_baseline. compute_trial_thresholds lấy σ toàn trial; thay bằng σ của 3 rep tham chiếu → bộ v2b. G12 24.41% (v2) → 24.33% (v2b), −0.08pp [−0.25, +0.09], cận trên dưới biên khai trước 0.30pp; H-THR-1, H-THR-2 INCONCLUSIVE. Spearman(σ_trial/σ_baseline, N_total) = +0.037 (p = 0.64): kênh yếu ngay từ đầu. 8 nhóm ổn định giống hệt giữa v2 và v2b. v2b thành bản chính vì tính được trên firmware, không phải vì tốt hơn. Kênh 4: v7 §5.4, 10 318 rep.

## Slide 22: QUÁ TRÌNH KIỂM ĐỊNH
DATASET ZENODO 14182446 · CON SỐ CẢI THIỆN CO LẠI
Mỗi cột: mức cải thiện RMSE của N1 so với chính bộ đặc trưng đó không chuẩn hoá, trên cùng tập rep.
3 cơ chọn theo kết quả: 3 cơ có |ρ| lớn nhất (delta trước trái, delta giữa phải, bicep trái). FCF tăng theo thời gian, nên chọn cơ theo ρ là chọn theo chính biến mục tiêu → loại.
Chỉ bicep: chọn sau khi thấy số; trên tập nhỏ mẫu số không ổn định → loại.
Notes: [60 giây] Nguồn: TONG_HOP §1–§2, CONTEXT_HANDOFF_v4 §2–§3 (A7), v7 §0, DECISION_NOTES_go_denominator, DECISION_NOTES_g12_bicep. Từng bậc: 16.8% = F1_ZSCORE + slope5, đánh giá cả rep tham chiếu, 3 cơ (1 966 rep) → 20.23% = F1_FULL_SLOPE, 8 cơ đơn khớp (5 069 rep) → 12.78% = cùng cấu hình, 12 cơ (10 741 rep) → 13.46% = bộ 54 đặc trưng, bỏ slope (mẫu số F0 đổi 28.80 → 28.03) → 10.11% = bỏ rep tham chiếu khỏi đánh giá (10 318 rep) → 10.30% = G12, ngưỡng từ rep tham chiếu → 14.56% [4.6, 25.6] = Bicep L+R, 2 275 rep, post-hoc, đã loại vì F0 trên Bicep còn kém naive (28.19 so với 27.94) → 2.97% = checkpoint đo đúng như kế hoạch. Mẫu số đổi theo cột, nên không cộng trừ giữa các cột. 3 cơ: ρ trung vị −0.841, −0.721, −0.640 (Phase A).

## Slide 23: KẾT QUẢ
DATASET ZENODO 14182446 · ĐẶT CẠNH CÁC BASELINE
Chart: 
| Naive baseline | 4 đặc trưng của C1, không chuẩn hoá | sEMG, cấu hình chính | Rep-count baseline (k) | Rep-count baseline (k, cơ)
s | 27.76 | 27.72 | 24.33 | 21.34 | 19.41
RMSE (%) trên tập đánh giá 10 318 rep, LOSO 13 người, sau khi sửa các kênh data leakage.
Rep-count baseline (k, cơ) tốt hơn sEMG 4.93pp; chỉ biết k cũng đã tốt hơn sEMG.
Cho mô hình sEMG biết thêm k: 20.85%, vẫn kém rep-count baseline (k, cơ) 1.45pp.
Notes: [50 giây] Tập: per_cycle_features_v2b.csv, GT2, 12 cơ, 10 318 rep, LOSO 13 fold. Mã: G12 = sEMG cấu hình chính; count_k = rep-count (k); count_k_cơ = rep-count (k, cơ): trên Zenodo mỗi set đúng một cơ, nên biết cơ tức là biết động tác; naive. count_k_cơ − G12 = −4.93pp [3.26, 6.54], REVERSED. G12 + k = 20.85 [19.54, 22.18]; count_k_cơ − (G12 + k) = −1.45pp REVERSED. 4 đặc trưng C1 gần bằng naive: 27.72% so với 27.76%. Phát biểu được phép: bốn đại lượng C1 dùng nằm ở hoặc sát mức naive khi đánh giá LOSO; không nói 'pipeline của C1 sụp'. Quyết định 13/9: rep-count baseline vào mọi bảng, mẫu số chính đổi thành naive.

## Slide 24: KẾT QUẢ
DATASET ZENODO 14182446 · CHECKPOINT THÁNG 4
2.97%
đo đúng như kế hoạch
15%
ngưỡng của kế hoạch
Đo đúng văn bản kế hoạch: N1 áp lên 4 đặc trưng của C1 (MNF, MDF, tổng công suất, RMS), so với chính 4 đặc trưng đó không chuẩn hoá: RMSE 26.90% so với 27.72%.
Khoảng tin cậy 95% [0.39, 5.22]%, xa ngưỡng 15%.
Kế hoạch ghi: không đạt thì đổi hướng. Đây là lần đầu checkpoint được đo đúng như văn bản; các con số trước đó đo trên cấu hình khác.
Notes: [45 giây] Mã GO_lit = 2.97% [0.39, 5.22], 10 318 rep: F1_12 (z-score theo 3 rep tham chiếu trên 12 cột của 4 đại lượng C1: MNF, MDF, TP, RMS × max/min/mean) 26.90% so với F0_12 (chính 12 cột đó, không chuẩn hoá) 27.72% (DECISION_NOTES_go_criterion_scope, go_denominator). Lập luận 'checkpoint đang chấm trên sai dataset' đã bị chặn vì đoạn [386] của kế hoạch gắn mốc tháng 4 với WP2 'trên dữ liệu công khai'.

## Slide 25: KẾT QUẢ
DATASET ZENODO 14182446 · ĐỘ BỀN KHI ĐỘ DÀI SET THAY ĐỔI
Chart: 
| sEMG, cấu hình chính | Rep-count (k, cơ)
Tốt hơn naive (%) | 9.36 | -10.62
Thiết kế: bỏ một dải độ dài set khỏi tập train, rồi test trên đúng dải đó, như người dùng có set dài hoặc ngắn hơn mọi người trong dữ liệu huấn luyện.
Cột: mức tốt hơn naive baseline (%).
Rep-count baseline kém cả naive, vì nó chỉ biết FCF trung bình của các độ dài set đã gặp. sEMG vẫn hơn naive.
Luận điểm mạnh nhất còn lại của sEMG trên Zenodo: về độ bền, không phải độ chính xác.
Notes: [50 giây] K2 trong TONG_HOP §6, Zenodo v2b, 10 318 rep: naive 27.88, count_k_cơ 30.84 (−10.62%), G12 25.27 (+9.36%), G12 với tín hiệu xáo 27.98 (bằng naive ở mọi dải, nên phần sEMG giữ được là tín hiệu thật). Ràng buộc: trên Zenodo dịch chuyển dải N_total bị trộn với dịch chuyển cơ, và không có mức tải; vì vậy luận điểm được đem sang WSD để kiểm với mức tải có kiểm soát.

## Slide 26: KẾT QUẢ
DATASET ZENODO 14182446 · RIR Ở VÙNG GẦN FAILURE
Phương án | MAE (rep)
Naive baseline | 4.752
Rep-count baseline (k) | 4.660
sEMG, cấu hình chính | 4.355
sEMG + k | 4.288
Rep-count baseline (k, cơ) | 4.222
1 409 rep có RIR < 10 của tập đánh giá.
sEMG tốt hơn rep-count baseline (k) 0.305 rep [0.116, 0.490]: lần đầu sEMG thắng một rep-count baseline với khoảng tin cậy không chứa 0.
Nhưng chỉ cần biết thêm động tác, rep-count baseline đã ngang hoặc tốt hơn sEMG.
Thông tin sEMG mang về RIR gần như trùng với thông tin “đây là động tác nào”.
Notes: [50 giây] TONG_HOP §8, v2b, GT2, test cố định 1 409 hàng, không lọc train. count_k − G12 = +0.305 [+0.116, +0.490], 11/13 fold; count_k_cơ − G12 = −0.133 [−0.362, +0.094]; count_k_cơ hơn count_k 0.438 rep [0.308, 0.610]. Đây là K3. Mã: A14 = G12 4.355, A15 = count_k_cơ 4.222. Các mức lọc train FCF > 0.5, > 0.7 có ở TONG_HOP §8, không đưa lên slide.

## Slide 27: KẾT QUẢ
DATASET ZENODO 14182446 · CHUẨN HOÁ THEO MVC
Chart: 
| Naive baseline | sEMG, không chuẩn hoá | sEMG, theo MVC | sEMG, theo 3 rep tham chiếu | Rep-count (k, cơ)
s | 27.76 | 27.17 | 26.35 | 24.24 | 19.41
Pipeline của C1 không cần MVC: chia cho MVC rồi lấy % thay đổi so với rep đầu thì hằng số MVC triệt tiêu.
Trong pipeline của nhóm, chuẩn hoá theo MVC kém theo 3 rep tham chiếu 2.11pp (12/13 người).
Cùng chiều với WSD (kém 2.70pp): kết quả lặp lại qua hai dataset.
Chuẩn hoá theo MVC vẫn tốt hơn không chuẩn hoá 0.81pp, nhưng kém rep-count baseline (k, cơ) 6.95pp.
Khai báo trước và chạy ngày 1/10; 51 cột, cùng tập đánh giá 10 318 rep.
Notes: [60 giây] Phân tích mới ngày 1/10, khai báo và khoá trước khi chạy: handoff/DECISION_NOTES_zenodo_mvc.md; script preprocessing/zenodo_mvc_p2.py. Neo: một bản ghi MVC mỗi cơ (8 cơ đơn khớp; trial phức hợp dùng MVC cùng tên cơ), cửa sổ plateau 3 s, ngưỡng ZC/SSC/WAMP của working set; file MVC bên phải ghi ở 2146 / 1923 Hz, đã resample về 1259 Hz. Ba nhánh dùng cùng 51 cột (bỏ ZC_min, SSC_min, WAMP_min vì có giá trị 0, quyết định trước khi nhìn RMSE), RF không chọn đặc trưng. Họ H-ZMVC: Z1 = theo 3 rep − theo MVC = −2.11pp [−2.88, −1.36], p = 0.0005, REVERSED; Z2 = thô − theo MVC = +0.81pp [+0.26, +1.34], p = 0.013, CONFIRMED. Control xáo của nhánh MVC: 27.84%, tức mô hình học tín hiệu thật (+1.49pp). Kiểm đại số pipeline C1: lệch tối đa 2.27e-13 trên 580 014 ô. Dự đoán khai trước 6/7 đúng. Note c1_subject_independent ghi 'không có MVC' là sai về dữ liệu; note mới là bản cập nhật. Câu trả lời nếu thầy hỏi 'sao không chuẩn hoá theo MVC như C1': nhóm đã thử trên cả hai dataset; neo MVC kém neo 3 rep tham chiếu ở cả hai.

## Slide 28: KẾT QUẢ
SO VỚI CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN
 | C1 · Kiki và cs., 2026 | C2 · JEK, 01/2026 | C3 · arXiv, 12/2025 | Nhóm
Tác vụ | Lặp trái–phải với cobot đến khi mỏi | Giữ tĩnh bicep đến thất bại | Preacher curl đến thất bại | Xoay vai (WSD); 12 động tác chi trên (Zenodo)
Số người | 10 | 12 nam; 192 bản ghi | 13; 631 rep | 34 và 13
Tín hiệu | sEMG | sEMG | 1 IMU cổ tay | sEMG; IMU để đếm rep
Đầu ra | FCF liên tục | % thời gian giữ đã trôi | RIR ≤ 2, có hoặc không | FCF liên tục; RIR
Cách đánh giá | Huấn luyện riêng từng người | [cần điền] | [cần điền] | LOSO
Rep-count baseline | Không có | [cần điền] | Không áp dụng | Có, ở mọi bảng
Triển khai nhúng | Không | [cần điền] | Pi 5: 112 ms; iPhone: 23.5 ms; không đo năng lượng | Đang đo trên ESP32-S3
Kết quả | RMSE 20.8% đến 26.9% | [cần điền] | F1 0.82 | Rep-count 12.67%; sEMG 20.62 đến 23.32%
Không so trực tiếp RMSE: khác tác vụ, dữ liệu và cách đánh giá.
Notes: [45 giây] Ô vàng: cần mở bài gốc C2 (và bản đầy đủ C3 cho dòng cách đánh giá); abstract không nêu. C2 dùng nhãn là % thời gian đã trôi, nên đối chứng tự nhiên nhất của nó chính là một baseline theo thời gian. CẤM nói 'nhóm ngang C1'. Số dự phòng nếu bị hỏi (chỉ nói miệng): quy đổi 'hơn naive' với N ≈ 23: C1 CNN ≈ 27.9%, C1 RF ≈ 19.2% (huấn luyện riêng từng người); nhóm trên Zenodo: sEMG 12.34%, rep-count (k, cơ) 30.10%.

## Slide 29: ĐÁNH GIÁ GIAI ĐOẠN ZENODO
DATASET ZENODO 14182446 · ĐẠT ĐƯỢC
Tín hiệu mỏi có thật: tần số giảm theo thời gian ở cả 12 cơ.
Pipeline sạch: tìm và sửa hai kênh data leakage (rep tham chiếu, slope), kiểm thêm hai kênh nghi ngờ.
Rep-count baseline là đối thủ thật của sEMG; từ đó có mặt trong mọi bảng.
Checkpoint tháng 4 đo đúng như kế hoạch: 2.97%, không đạt ngưỡng 15%.
Còn một luận điểm cho sEMG: bền hơn rep-count baseline khi độ dài set thay đổi.
Biết các điều trên trước khi bỏ bốn tháng và chi phí thu dữ liệu 24 người.
Notes: [45 giây] Năm kết luận K1–K5 của TONG_HOP §0 (14/9). K5: rủi ro không đạt trên WP4 cao, nói ra trước khi thu. Ba phát hiện đắt giá nhất theo TONG_HOP: rep-count baseline là đối thủ thật; chuẩn hoá theo rep tham chiếu phụ thuộc độ dài set; tiêu chí ban đầu không đo đúng thứ cần đo.

## Slide 30: ĐÁNH GIÁ GIAI ĐOẠN ZENODO
DATASET ZENODO 14182446 · CHƯA KIỂM ĐỊNH ĐƯỢC
Mức tải: Zenodo không có biến tải; độ dài set lẫn với động tác, nên luận điểm độ bền chưa tách được.
Chuẩn hoá ngoài set: chỉ có một bản ghi MVC mỗi cơ, đo ở điều kiện co tĩnh, nên chưa kiểm được neo ngoài set đo tốt hơn.
RIR: 86% rep có RIR ≥ 10, chỉ đánh giá được trên 1 409 rep.
Miền tập kháng lực: chỉ 5/141 set ≤ 20 rep.
Phần cứng: mọi số liệu đến từ thiết bị đo của dataset, chưa qua mạch thu của nhóm.
→ WSD4FEDSRM có đúng ba thứ Zenodo thiếu: mức tải có kiểm soát, MVIC cho mọi người, và set ngắn hơn.
Notes: [50 giây] Slide mới theo yêu cầu 1/10. Nguồn: DECISION_NOTES_wsd_scope §1 (ba lý do chọn WSD, độc lập với mọi con số sẽ thấy), TONG_HOP §6 ràng buộc 3 (dải N_total trộn với cơ). MVC Zenodo đã dùng ngày 1/10 (slide 'Chuẩn hoá theo MVC'): kém neo 3 rep tham chiếu 2.11pp. Điều chưa kiểm được là một neo ngoài set đo tốt hơn: Zenodo chỉ có một bản ghi MVC mỗi cơ (WSD có hai), co tĩnh trong khi set là co động. 5/141 set ≤ 20 rep: tập phân tích. Chạy lại toàn bộ pipeline của C1 (huấn luyện riêng từng người, % thay đổi so với chu kỳ đầu) vẫn chưa làm; nó không cần MVC.

## Slide 31: XỬ LÍ SỐ LIỆU TRÊN CÁC DATASET CÔNG KHAI
DATASET WSD4FEDSRM
34 người; 2 động tác xoay vai (trong, ngoài) × 3 mức tải 35 / 45 / 55% MVIC.
sEMG 6 cơ vai, 1000 Hz; IMU 100 Hz. Nhịp khoá bằng metronome, 3 s mỗi rep, tập đến khi Borg RPE 20.
Set trung vị 19 rep (4–67): gần miền tập kháng lực hơn Zenodo (55 rep).
MVIC (lực co cơ tĩnh tối đa) đo đầu buổi cho cả 34 người: lần đầu kiểm được chuẩn hoá ngoài set.
182 set, 19 047 rep sau lọc; 44% rep có RIR ≥ 10, so với 86% trên Zenodo.
Notes: [45 giây] WSD4FEDSRM: xoay vai trong (IR) và ngoài (ER), 6 cơ: ngực lớn, delta trước, dưới gai, delta sau, thang trên, lưng rộng; dừng ở Borg 20 (hỏi mỗi 10 s). Rep tách từ con quay hồi chuyển ở cánh tay, độc lập với sEMG. 204 → 203 set dùng được → 182 sau lọc IQR, 19 047 rep được đánh giá. 44.0% rep có RIR ≥ 10, so với 86.3% trên tập đánh giá Zenodo. DECISION_NOTES_wsd_scope §1 ghi 53.6% / 88.5%: số tính trước khi lọc, khác tập rep.

## Slide 32: XỬ LÍ SỐ LIỆU TRÊN CÁC DATASET CÔNG KHAI
DATASET WSD4FEDSRM · SO SÁNH HAI DATASET
 | Zenodo 14182446 | WSD4FEDSRM
Số người | 13 | 34
Động tác | 12: 8 đơn khớp + 4 phức hợp; một cơ chủ vận mỗi set | Xoay vai trong và ngoài; 6 cơ
Tải và nhịp | Không có trong tài liệu dataset | 35 / 45 / 55% MVIC; metronome 3 s mỗi rep
Điểm kết thúc | Mỏi tự cảm nhận, 3 mức | Borg RPE 20
Tần số lấy mẫu | sEMG 1259 Hz | sEMG 1000 Hz; IMU 100 Hz
Set dùng được | 156 → 141 set; 10 318 rep đánh giá | 204 → 182 set; 19 047 rep đánh giá
Rep mỗi set | Trung vị 55; 12–376 | Trung vị 19; 4–67
Tách rep | Từ đường bao biên độ sEMG | Từ con quay hồi chuyển ở cánh tay
Naive baseline (RMSE) | 27.76% | 24.80%
Rep có RIR ≥ 10 | 86.3% | 44.0%
Notes: [30 giây] Zenodo: tập đánh giá (v2b, lọc IQR, bỏ rep tham chiếu). WSD: bốn tập rep ở slide tiền xử lý. Hai pipeline khác nhau về lọc, ngưỡng và tần số lấy mẫu, nên không đánh giá chéo dataset.

## Slide 33: XỬ LÍ SỐ LIỆU TRÊN CÁC DATASET CÔNG KHAI
DATASET WSD4FEDSRM · TIỀN XỬ LÝ
Bước | Thiết lập
Loại set | Thời lượng EMG lệch thời lượng theo Borg quá 10 s → loại 1 set (lệch 41.1 s)
Kiểm kênh | Loại 2 kênh EMG hỏng (biên độ tới 10³⁴ mV); ngưỡng 10 mV, cách dữ liệu tốt 33 bậc độ lớn
Tách rep | Con quay cánh tay, trục có dấu; lọc 0.08–2.5 Hz; đỉnh cách ≥ 2 s; rep dài 2.0–4.5 s
Lọc EMG | Butterworth bậc 4, 20–450 Hz, nhân quả (như thiết bị thật chạy theo thời gian thực)
Nhãn | FCF = k / N_total; RIR = min(N_total − k, 10)
Đánh giá | Bỏ 3 rep tham chiếu khỏi cả train lẫn đánh giá
Lọc IQR | Như Zenodo: 23 451 → 19 047 rep, 203 → 182 set
Chuẩn hoá | Theo MVIC: ln(x / μ_MVIC), cấu hình chính · theo 3 rep tham chiếu · không chuẩn hoá
Toàn bộ pipeline khoá trước khi chạy mô hình nào.
Notes: [45 giây] Set bị loại: S27, task3_55i. Hàng rào IQR [10.0, 41.9] rep. Bốn tập rep: sau kiểm kênh 23 451 (naive 25.48%) · sau IQR 19 047 (24.80%) · độ nhạy, bỏ 19 lần đo MVIC nhiễu nhất, 17 770 (24.73%) · tải 55% chưa gặp 5 478 (24.00%). Mã: N1-A = theo MVIC, N1-B = theo 3 rep tham chiếu, N1-B-z = z-score theo 3 rep, F0 = không chuẩn hoá, G-sel = chọn 12 nhóm đặc trưng in-fold.

## Slide 34: XỬ LÍ SỐ LIỆU TRÊN CÁC DATASET CÔNG KHAI
DATASET WSD4FEDSRM · NĂM CÂU HỎI KHAI BÁO TRƯỚC
Kế hoạch phân tích khoá ngày 18/9, trước khi chạy bất kỳ mô hình nào; kết quả chỉ được nối thêm, không sửa phần đã khai.
1
Ở điều kiện bình thường, rep-count baseline có còn tốt hơn sEMG?
2
Chuẩn hoá theo MVIC có tốt hơn theo 3 rep tham chiếu? (dự báo: có)
3
Ở mức tải chưa gặp khi train, sEMG có bền hơn rep-count baseline?
4
sEMG có nhận ra đang tập động tác nào, mức tải nào?
5
Ước lượng RIR thay vì FCF có đổi kết luận?
Notes: [50 giây] Văn bản khai báo trước: DECISION_NOTES_wsd_scope (T0), khai báo nội bộ, chưa có người duyệt ngoài. Mã: câu 1 = W1, câu 2 = W0, câu 3 = W2a/W2b, câu 4 = W3, câu 5 = W5. Câu 1 và 3 là hai câu chính (tô đỏ).

## Slide 35: KẾT QUẢ
HAI DATASET
Chart: 
| Zenodo, bình thường | Zenodo, độ dài set mới | WSD, bình thường | WSD, tải chưa gặp
Naive baseline | 27.76 | 27.88 | 24.8 | 24
Rep-count baseline tốt nhất | 19.41 | 30.84 | 12.67 | 13.08
sEMG, cấu hình chính | 24.33 | 25.27 | 23.32 | 22.57
sEMG, tốt nhất | 20.62 | 19.64
RMSE (%), mỗi nhóm cột là một tập rep riêng. Trên cả hai dataset, rep-count baseline tốt hơn sEMG, kể cả khi tải thay đổi; ngoại lệ duy nhất là độ dài set mới trên Zenodo.
Rep-count baseline tốt nhất được chọn sau khi thấy số; baseline khai báo trước vẫn tốt hơn sEMG chính 8.26pp.
Notes: [60 giây] 'Rep-count baseline tốt nhất' trong từng nhóm: Zenodo = (k, cơ) (count_k_cơ; ở độ dài set mới nó kém naive, 30.84); WSD bình thường = (k, tải, động tác) (count_k_load_mv, 12.67, so sánh thứ cấp chọn sau khi thấy số); WSD tải chưa gặp = ngoại suy từ tải (count_extrap, 13.08). Baseline khai báo trước là (k, tải) (count_k_load): count_k_load − G-sel = −8.26pp [−9.38, −7.09], CONFIRMED. sEMG chính: Zenodo G12; WSD chuẩn hoá theo MVIC (N1-A; G-sel cùng 23.32). sEMG tốt nhất: chuẩn hoá theo 3 rep tham chiếu (N1-B), cấu hình tốt nhất đo được, không phải cấu hình khai báo trước. Zenodo chỉ có một cấu hình sEMG. Tập rep: Zenodo 10 318; WSD 19 047 (bình thường) và 5 478 (tải 55% chưa gặp). Các slide sau đi từng câu hỏi.

## Slide 36: KẾT QUẢ
DATASET WSD4FEDSRM · CÂU 1: ĐIỀU KIỆN BÌNH THƯỜNG
Phương án | RMSE | Hơn naive | Nhãn xáo | Thật − xáo
Naive baseline | 24.80% | — | — | —
Rep-count (k) | 15.50% | 37.36% | — | —
Rep-count (thời gian) | 14.92% | 39.82% | — | —
Rep-count (k, tải) | 15.06% | 39.15% | — | —
Rep-count (k, tải, động tác) | 12.67% | 48.65% | — | —
Rep-count, ngoại suy từ tải | 13.90% | 43.80% | — | —
sEMG, không chuẩn hoá | 22.99% | 7.30% | 24.80% | +1.82pp
sEMG, theo MVIC (chính) | 23.32% | 5.91% | 24.73% | +1.41pp
sEMG, theo 3 rep tham chiếu | 20.62% | 16.78% | 24.87% | +4.25pp
sEMG, z-score theo 3 rep | 21.43% | 13.56% | 24.73% | +3.31pp
sEMG, tự chọn đặc trưng | 23.32% | 5.93% | 24.73% | +1.41pp
Mọi rep-count baseline tốt hơn mọi cấu hình sEMG. sEMG có học tín hiệu thật: luôn tốt hơn chính nó khi nhãn bị xáo.
Notes: [50 giây] 19 047 rep, 34 fold. count_k_load − G-sel = −8.26pp [−9.38, −7.09], CONFIRMED. count_k − count_time = +0.58pp [+0.04, +1.31], ngoài khoảng tương đương ±0.5pp. Nhãn xáo − G-sel = +1.41pp [+0.82, +2.00], CONFIRMED. count_k_load_mv − G-sel = −10.65pp [−12.08, −9.05]. N1-B − count_k = −5.12pp [−6.17, −4.06]. Tỉ lệ rep phải trả về naive vì bảng tra thiếu ô: count_k 1.32%, count_k_load 2.23%, count_k_load_mv 6.62%, còn lại 0%. Rep-count (thời gian) dùng giây đã trôi; vì nhịp khoá bằng metronome, k ≈ t / 3 nên hai biến gần như là một.

## Slide 37: KẾT QUẢ
DATASET WSD4FEDSRM · CÂU 2: MVIC HAY 3 REP THAM CHIẾU
23.32%
sEMG, chuẩn hoá theo MVIC
20.62%
sEMG, chuẩn hoá theo 3 rep tham chiếu
Chuẩn hoá theo MVIC kém hơn 2.70pp [2.05, 3.28]: ngược với dự báo khai trước.
Không phải do đo MVIC nhiễu: bỏ 19 lần đo MVIC nhiễu nhất, chênh lệch chỉ dịch 0.07pp.
Trên Zenodo (kiểm ngày 1/10) cũng cùng chiều: MVC kém 3 rep tham chiếu 2.11pp.
Cấu hình chính vẫn là MVIC: đổi cấu hình sau khi thấy số là chọn theo kết quả; cấu hình tốt hơn vẫn có mặt trong mọi bảng với nhãn rõ.
Notes: [45 giây] Câu 2 (W0), 19 047 rep: N1-B − N1-A = −2.70pp [−3.28, −2.05], REVERSED; nhánh độ nhạy (17 770 rep) −2.63pp [−3.22, −1.97], REVERSED. F0 − N1-A = −0.33pp [−0.79, +0.12], INCONCLUSIVE. Mức khai trước +0.5pp và +1.5pp. 0.07pp là 2.6% độ lớn hiệu ứng. Với RIR (MAE): N1-A 2.861, N1-B 2.589 rep.

## Slide 38: KẾT QUẢ
DATASET WSD4FEDSRM · CÂU 3: TẢI 55% CHƯA GẶP KHI TRAIN
Phương án | RMSE | CI 95% | Hơn naive
Naive baseline | 24.00% | [23.76, 24.24] | —
Rep-count (k) | 18.00% | [16.09, 20.03] | 23.76%
Rep-count (thời gian) | 17.65% | [15.75, 19.71] | 25.29%
Rep-count (k, tải) | 24.00% suy biến | [23.76, 24.24] | 0.00%
Rep-count, ngoại suy từ tải | 13.08% | [11.34, 14.84] | 46.18%
sEMG, không chuẩn hoá | 22.19% | [21.70, 22.69] | 7.58%
sEMG, theo MVIC (chính) | 22.57% | [21.97, 23.17] | 5.98%
sEMG, theo 3 rep tham chiếu | 19.64% | [18.72, 20.67] | 18.18%
sEMG, chính, nhãn xáo | 23.93% | [23.66, 24.19] | 0.34%
Rep-count baseline ngoại suy từ tải vẫn tốt hơn mọi cấu hình sEMG (6.56 đến 9.49pp).
Trên dataset này không tách được hiệu ứng mức tải khỏi hiệu ứng độ dài set.
Notes: [55 giây] Câu 3 (W2a/W2b): train trên tải 35 và 45%, test trên 55%; 61 set, 33 người, 5 478 rep. Suy biến: bảng tra theo tải không có ô cho tải 55%, nên mọi rep trả về naive (count_k_load, count_k_load_mv). Họ H-LOAD (m = 5): count_extrap − G-sel = −9.49pp [−11.22, −7.72] REVERSED; count_k − G-sel = −4.57pp [−6.78, −2.22] REVERSED; L2 = +0.11pp [−0.26, +0.47] INCONCLUSIVE; L3 = −0.58pp [−0.75, −0.40] CONFIRMED. Ghép cặp theo độ dài set: L2 phẳng ở ±15, ±20, ±25% (+0.09, +0.11, +0.16pp). Câu in đậm phải đọc nguyên văn. Dòng z-score (20.43%) và tự chọn đặc trưng (22.57%) bỏ khỏi bảng cho gọn; không đổi kết luận.

## Slide 39: KẾT QUẢ
DATASET WSD4FEDSRM · CÂU 4: NHẬN RA ĐỘNG TÁC, MỨC TẢI
Nhãn cần nhận | sEMG đoán đúng | Luôn chọn lớp đông nhất | Hơn lớp đông nhất [CI 95%]
Động tác (trong / ngoài) | 61.5% | 58.0% | +3.6 điểm [+0.2, +6.9]
Mức tải (35 / 45 / 55%) | 45.5% | 38.3% | +7.2 điểm [+4.2, +10.4]
sEMG gần như không nhận ra động tác: chỉ hơn cách luôn chọn động tác phổ biến nhất 3.6 điểm phần trăm.
Lợi thế của rep-count baseline biết động tác vì thế đến từ độ dài set khác nhau giữa các động tác, không đến từ tín hiệu cơ.
Notes: [40 giây] Câu 4 (W3), 19 047 rep, 54 cột chuẩn hoá theo MVIC: động tác 0.6152 so với lớp đa số 0.5797, +0.0355 [+0.0021, +0.0688]; mức tải 0.4552 so với 0.3829, +0.0722 [+0.0418, +0.1036]. Với 36 cột G-sel: động tác 0.6186 (+0.0389), mức tải 0.4531 (+0.0702). Trên Zenodo, giả thuyết 'thông tin sEMG ≈ đây là động tác nào' (K3) đến từ RIR; trên WSD nó không lặp lại ở dạng gốc.

## Slide 40: KẾT QUẢ
DATASET WSD4FEDSRM · CÂU 5: ƯỚC LƯỢNG RIR THAY VÌ FCF
Phương án | MAE (rep) | Hơn naive | Thật − xáo
Naive baseline | 3.107 | — | —
Rep-count (k) | 2.599 | 16.40% | —
Rep-count (thời gian) | 2.504 | 19.43% | —
Rep-count (k, tải) | 2.512 | 19.17% | —
Rep-count (k, tải, động tác) | 2.132 | 31.43% | —
Rep-count, ngoại suy từ tải | 2.260 | 27.28% | —
sEMG, không chuẩn hoá | 2.814 | 9.42% | +0.237
sEMG, theo MVIC (chính) | 2.861 | 7.91% | +0.224
sEMG, theo 3 rep tham chiếu | 2.589 | 16.67% | +0.502
sEMG tốt nhất chỉ ngang rep-count baseline đơn giản nhất (2.589 so với 2.599 rep), kém các baseline biết mức tải.
Mức quyết định khai trước (sEMG hơn baseline biết tải ít nhất 0.25 rep): không đạt.
Notes: [45 giây] Câu 5 (W5), 19 047 rep, MAE của RIR giới hạn ở 10; trung vị RIR 8.0 rep, 44.01% rep chạm 10. count_k_load − G-sel = −0.349 rep [−0.458, −0.234] REVERSED; count_k − G-sel = −0.263 [−0.361, −0.160] REVERSED. Cột 'thật − xáo': MAE của mô hình huấn luyện trên nhãn xáo trừ mô hình thật, đơn vị rep. Bỏ dòng z-score (2.668) và tự chọn đặc trưng (2.861) cho gọn.

## Slide 41: KẾT QUẢ
DATASET WSD4FEDSRM · ĐỘ CHÍNH XÁC VÀ YÊU CẦU TRIỂN KHAI
Phương án | Yêu cầu khi triển khai | Câu 1 RMSE | Câu 3, tải mới RMSE | Câu 5, RIR MAE, rep
Naive baseline | Không | 24.80% | 24.00% | 3.107
Rep-count (k) | IMU | 15.50% | 18.00% | 2.599
Rep-count (thời gian) | Đồng hồ hoặc IMU | 14.92% | 17.65% | 2.504
Rep-count (k, tải) | IMU, nhập tải | 15.06% | 24.00% suy biến | 2.512
Rep-count, ngoại suy từ tải | IMU, nhập tải | 13.90% | 13.08% | 2.260
Rep-count (k, tải, động tác) | IMU, nhập tải và động tác | 12.67% | 24.00% suy biến | 2.132
sEMG, theo MVIC (chính) | sEMG + IMU, đo MVIC đầu buổi | 23.32% | 22.57% | 2.861
sEMG, theo 3 rep tham chiếu | sEMG + IMU, 3 rep đầu sạch | 20.62% | 19.64% | 2.589
Mỗi cột đo trên một tập rep riêng: đọc trong từng cột, không trừ giữa các cột.
Notes: [45 giây] Câu 1: 19 047 rep; câu 3: 5 478 rep; câu 5: 19 047 rep. Rep-count (k, tải, động tác) là so sánh thứ cấp chọn sau khi thấy số (đối thủ khai trước là (k, tải)); vẫn in vì triển khai được y hệt. Không bỏ dòng nào, kể cả dòng suy biến. Cột RIR: baseline tốt nhất hơn sEMG chính 0.729 rep [0.539, 0.901], hơn sEMG tốt nhất 0.457 rep [0.274, 0.628].

## Slide 42: KẾT QUẢ
DATASET WSD4FEDSRM · TÓM TẮT
Câu 1: mọi rep-count baseline tốt hơn mọi cấu hình sEMG; baseline (k, tải) hơn sEMG chính 8.26pp.
Câu 2: chuẩn hoá theo MVIC kém theo 3 rep tham chiếu 2.70pp, ngược dự báo.
Câu 3: ở tải chưa gặp, baseline ngoại suy từ tải tốt hơn sEMG 6.56 đến 9.49pp; không tách được hiệu ứng tải khỏi độ dài set.
Câu 4: sEMG gần như không nhận ra động tác.
Câu 5: ước lượng RIR không đổi kết luận.
Mô hình sEMG có học tín hiệu thật, nhưng ít hơn thông tin số thứ tự rep đã cho sẵn.
Notes: [40 giây] Câu 3 đọc nguyên văn: 'Trên dataset này không tách được hiệu ứng mức tải khỏi hiệu ứng độ dài set.' Tập rep: câu 1, 2, 4, 5 trên 19 047 rep; câu 3 trên 5 478 rep.

## Slide 43: KẾT QUẢ
LẶP LẠI QUA HAI DATASET
Luận điểm | Zenodo | WSD | Trạng thái
Rep-count baseline tốt hơn sEMG | (k, cơ) 19.41% so với sEMG 24.33% | (k, tải) tốt hơn sEMG chính 8.26pp; sEMG tốt nhất vẫn kém (k) 5.12pp | Lặp lại, mạnh hơn
sEMG bền hơn khi điều kiện đổi | Độ dài set mới: sEMG hơn naive 9.36%, baseline kém naive 10.62% | Tải chưa gặp: sEMG kém baseline ngoại suy 6.56 đến 9.49pp | Không lặp lại; tải lẫn với độ dài set
Thông tin sEMG ≈ “động tác nào” | RIR: baseline biết cơ xoá lợi thế của sEMG | sEMG gần như không nhận ra động tác | Không lặp lại ở dạng gốc
Chuẩn hoá theo MVC tốt hơn | Kém theo 3 rep tham chiếu 2.11pp (1/10) | Kém theo 3 rep tham chiếu 2.70pp | Lặp lại; bác dự báo
Ước lượng RIR cứu được sEMG | Hơn (k); ngang (k, cơ) | Kém baseline biết tải 0.349 rep | Không cứu được
Mô hình học tín hiệu thật | Có | Có | Lặp lại
RIR trên Zenodo đo trên 1 409 rep gần failure, trên WSD là 19 047 rep: chỉ so chiều, không so độ lớn.
Notes: [45 giây] Mã: K1, K2, K3 là ba dòng đầu. WSD count_k_load − G-sel = −8.26pp [−9.38, −7.09]; N1-B − count_k = −5.12pp [−6.17, −4.06]. Tải chưa gặp: sEMG chính kém count_extrap 9.49pp, sEMG tốt nhất kém 6.56pp. Zenodo RIR: sEMG hơn count_k +0.305 rep [+0.116, +0.490]; so với count_k_cơ −0.133 [−0.362, +0.094]. 'Học tín hiệu thật': huấn luyện lại với nhãn xáo luôn kém mô hình thật, ở mọi bảng.

## Slide 44: ĐỘ TIN CẬY CỦA KẾT QUẢ
612/612
Rep-count baseline có bị data leakage không?
Không. Xáo nhãn và tổng số rep của người test: cả 612/612 lần, dự đoán của baseline không đổi.
1.41 đến 4.25pp
Mô hình sEMG có học được gì không?
Có. Huấn luyện lại với nhãn xáo luôn kém hơn mô hình thật, 1.41 đến 4.25pp.
5.12pp
Có đang so với cấu hình sEMG yếu nhất không?
Không. Cấu hình sEMG tốt nhất vẫn kém rep-count baseline đơn giản nhất (k) 5.12pp.
Notes: [45 giây] (1) DECISION_NOTES_wsd_scope: hàm dự đoán của baseline chỉ nhận 10 cột thiết bị biết lúc chạy; tổng số rep và nhãn bị chặn ngay trong code; xáo nhãn và N_total của fold test: 612/612 cặp (fold × nhãn × đối thủ) cho dự đoán y hệt, đủ 34 fold, dữ liệu thật. (2) Control xáo nhãn trong mỗi set, cùng một hoán vị cho mọi cột; thật − xáo = +1.41pp (MVIC, cấu hình chính) đến +4.25pp (3 rep tham chiếu), 19 047 rep; với RIR +0.220 đến +0.502 rep. Vì vậy không được viết 'sEMG không mang thông tin'. (3) N1-B − count_k = −5.12pp [−6.17, −4.06]; ở tải chưa gặp sEMG tốt nhất vẫn kém baseline ngoại suy 6.56pp. Ngoại lệ: RIR, sEMG tốt nhất gần ngang (k) (chênh 0.010 rep).

## Slide 45: ĐỘ TIN CẬY CỦA KẾT QUẢ
KIỂM TRA PIPELINE
Nguy cơ | Bằng chứng loại trừ
Data leakage ở rep-count baseline | Hàm dự đoán chỉ nhận 10 cột thiết bị biết lúc chạy; tổng số rep và nhãn bị chặn ngay trong code. Xáo nhãn của người test: 612/612 lần cho kết quả y hệt.
Data leakage ở mô hình sEMG | Ngưỡng đặc trưng lấy từ rep tham chiếu; lọc nhân quả; chọn đặc trưng riêng trong từng lượt LOSO, không dùng dữ liệu người test.
Pipeline hỏng, mô hình không học gì | Huấn luyện lại với nhãn xáo luôn kém hơn mô hình thật: 1.41 đến 4.25pp.
Đánh giá trên dữ liệu đã dùng để chuẩn hoá | Bỏ 3 rep tham chiếu khỏi cả train lẫn đánh giá.
Baseline tốt nhờ bảng tra thưa | Tỉ lệ rep phải trả về naive vì bảng thiếu ô: tối đa 1.32% đến 6.62% tuỳ baseline.
Notes: [40 giây] Không cần kiểm Random Forest, chỉ cần kiểm logic 'nguy cơ nào, đã loại bằng gì'. Kiểm bất biến 612/612 chỉ áp cho rep-count baseline (fold × nhãn × đối thủ); phía sEMG, data leakage bị chặn bằng các cơ chế ở dòng 2. Với RIR, control nhãn xáo kém hơn 0.220 đến 0.502 rep.

## Slide 46: ĐỘ TIN CẬY CỦA KẾT QUẢ
KIỂM TRA PHÉP SO
Nguy cơ | Bằng chứng loại trừ
MVIC kém vì đo MVIC nhiễu | Bỏ 19 lần đo nhiễu nhất: chênh lệch chỉ dịch 0.07pp, tức 2.6% độ lớn hiệu ứng.
Trùng hợp trên một dataset | Lặp lại trên dataset thứ hai: khác người, khác động tác, khác thiết bị đo.
So với cấu hình sEMG yếu nhất | So lại với sEMG tốt nhất: vẫn kém baseline yếu nhất 5.12pp; tải chưa gặp vẫn kém 6.56pp. Ngoại lệ: RIR, gần ngang (k), chênh 0.010 rep.
Chọn ngưỡng sau khi thấy số | Dự đoán và ngưỡng khai báo trước trong văn bản có ngày, chỉ nối thêm kết quả. 35 dự đoán trên WSD, 27 sai, giữ nguyên.
Lọc dữ liệu làm baseline mạnh lên | Có, và đã khai: lọc IQR làm rep-count baseline mạnh thêm 1.7 đến 2.8pp; khoảng cách 8.26pp vẫn lớn hơn nhiều.
Dòng cuối là nguy cơ theo chiều có lợi cho kết luận của nhóm; liệt kê cả nó làm bảng đáng tin hơn.
Notes: [45 giây] Khai báo nội bộ, chưa có người duyệt ngoài. Hai ngoại lệ về khai báo trước đã ghi ngay trong note: phép thử ghép cặp viết sau khi chạy thử 2 đơn vị; một phép chẩn đoán ở câu 4 chọn sau khi thấy phép trước. Dòng cuối: SoLieu, phần kết luận của note WSD và handoff 21/9 ghi 'khoảng cách đo được là cận dưới', nhưng §9.10(1) của note WSD cho thấy lọc IQR làm baseline mạnh lên, tức lợi thế đo được của baseline là cận trên. Chưa thống nhất chiều; slide dùng cách viết không phải chọn chiều.

## Slide 47: TỔNG KẾT
12.67%
rep-count baseline tốt nhất
20.62%
sEMG tốt nhất đo được
23.32%
sEMG, cấu hình khai báo trước
24.80%
naive baseline
RMSE khi ước lượng FCF trên WSD, 19 047 rep.
Trên cả hai dataset, sEMG chưa tốt hơn rep-count baseline, kể cả khi mức tải thay đổi.
Mô hình sEMG có học tín hiệu thật, nhưng ít hơn thông tin mà số thứ tự rep đã cho sẵn.
Notes: [40 giây] Bốn con số trên cùng một tập 19 047 rep. Cấu hình khai báo trước là 23.32%; 20.62% là cấu hình tốt nhất đo được sau đó; 12.67% (count_k_load_mv) là so sánh thứ cấp chọn sau khi thấy số.

## Slide 48: TỔNG KẾT
PHẠM VI PHÁT BIỂU
Được phát biểu
Trên hai dataset, không cấu hình sEMG nào tốt hơn rep-count baseline, kể cả khi tải thay đổi
Mô hình học tín hiệu thật, nhưng ít hơn thông tin baseline đã có sẵn
“Trên dataset này không tách được hiệu ứng mức tải khỏi hiệu ứng độ dài set.”
Chuẩn hoá theo MVC kém theo 3 rep tham chiếu trên cả hai dataset, và không phải do đo MVIC nhiễu
Bốn đặc trưng C1 dùng nằm ở hoặc sát mức naive khi đánh giá LOSO
Không được phát biểu
“sEMG không mang thông tin”
“Nhóm ngang C1”, hoặc so trực tiếp RMSE với C1, C2, C3
“Chuẩn hoá ngoài set không có tác dụng” (mới đo MVIC)
Đọc “chưa đủ bằng chứng” thành “bằng nhau”
“Pipeline của C1 sụp khi bỏ huấn luyện riêng từng người” (chưa chạy pipeline của họ)
Notes: [45 giây] Thêm cho cột không được: không trích 7.996 rep (sai số naive trên RIR chưa giới hạn), số hai đầu ra (N2), con số 16.8% cũ; không kể phần nhúng như kết quả dương thay cho phần học máy; không nói đã loại trừ chênh lệch giữa baseline theo thời gian và theo k (+0.58pp, ngoài khoảng tương đương). Cấu hình theo 3 rep tham chiếu là tốt nhất đo được, không phải cấu hình khai báo trước.

## Slide 49: DÒNG THỜI GIAN
Trước 4/9
Tái hiện C1 trên Zenodo, xây N1; mốc 16.8% đầu tiên
Còn data leakage, chọn cơ theo kết quả
~12/9
Bỏ rep tham chiếu khỏi đánh giá; bỏ slope; ngưỡng từ rep tham chiếu
Phát hiện data leakage
13/9
Checkpoint tháng 4 không đạt: 2.97% so với 15%
Đo đúng như kế hoạch
13/9
Rep-count baseline vào mọi bảng; mẫu số chính đổi thành naive
Baseline 19.41% tốt hơn sEMG 24.33%
14/9
Đóng Zenodo; còn luận điểm độ bền
Quy tắc dừng đã dùng hết
18/9
Chọn WSD, khoá kế hoạch phân tích
Có tải, có MVIC, set ngắn hơn
18/9
Câu 1: baseline tốt hơn sEMG 8.26pp
Lặp lại, mạnh hơn
19/9
Câu 2: MVIC kém 3 rep tham chiếu 2.70pp
Dự báo bị bác
20/9
Câu 3: độ bền không được ủng hộ → bài phương pháp
Baseline ngoại suy tốt hơn ở tải chưa gặp
20/9
Giữ cấu hình chính; đóng WSD
Không đổi cấu hình sau khi thấy số
24/9
Phân công giai đoạn phần cứng; board đã về
Đường găng chuyển sang phần cứng
1/10
Zenodo: chuẩn hoá theo MVC kém 3 rep tham chiếu 2.11pp
Lặp lại kết quả WSD
Notes: [40 giây] Chấm đỏ: Zenodo; chấm đen: WSD và phần cứng. Hai mốc đầu không kiểm được bằng git log: mọi commit trong repo đều ngày 29/9 (lần đẩy lên repo chung). 'Trước 4/9': CONTEXT_HANDOFF_v4 (ngày file 4/9). '~12/9': CONTEXT_HANDOFF_v6 và DECISION_NOTES_slope có ngày sửa file 12/9. Các mốc từ 13/9 lấy từ ngày ghi trong decision notes.

## Slide 50: ĐỊNH HƯỚNG TIẾP THEO
Novelty gốc | Sau hai dataset
N1 · Chuẩn hoá theo 3 rep tham chiếu | Kém rep-count baseline trên cả hai dataset; tốt hơn chuẩn hoá theo MVIC
N2 · Hai đầu ra FCF và RIR | Chưa kiểm đủ chặt, chưa vào bảng nào
N3 · Kiểm chéo bằng velocity loss | Không kiểm được: sai số đo 0.34 s, cần ≤ 0.05 s
N4 · Chỉ số hiệu quả set | [cần điền]
N5 · Chạy trên ESP32-S3 | Đổi vai: đo chi phí của từng phương án, kể cả rep-count baseline
Bài báo chuyển thành bài phương pháp: “Rep-Count Baselines Are Necessary: A Re-Evaluation Protocol for sEMG-Based Fatigue-Progression Estimation, with Edge Deployment”. Đích nộp: BSPC, dự phòng Sensors.
Kiểm trước trên dữ liệu công khai đã làm đúng việc của nó: biết kết quả trước khi bỏ chi phí thu dữ liệu người.
Notes: [50 giây] Nhánh bài phương pháp là nhánh đã viết sẵn trước khi thấy số (luật rẽ nhánh G2, ô 2), không phải nhượng bộ muộn. Năm đóng góp (handoff sau khi đóng WSD, 21/9): giao thức đánh giá (bỏ rep tham chiếu khỏi đánh giá, lọc nhân quả, rep-count baseline là đối chứng bắt buộc); chuẩn hoá ngoài set, kết quả âm nhưng sạch; độ bền phát biểu đúng mức; chi phí hệ thống của từng phương án; bảng điểm dự đoán. BSPC: Biomedical Signal Processing and Control; tra ISSN trong danh mục của trường trước khi chốt. N3: DECISION_NOTES_wsd_scope §9.1, T2b: IQR phần dư 0.34 s, cổng ≤ 0.05 s, trượt → INCONCLUSIVE theo thiết kế; không phát biểu là bác bỏ. N4: SEI = EffReps / N_total, EffReps = |{k: RIR ≤ 5}| (CONTEXT_HANDOFF_v3 §4.4); không tài liệu nào sau đó ghi trạng thái, cần điền trước khi chiếu. N2: nested LOSO chưa xác nhận nên số dual-head không vào bảng nào.

## Slide 51: GIAI ĐOẠN PHẦN CỨNG
Checkpoint G3: phát lại tín hiệu WSD qua mạch thu thật (ADS1292R); đặc trưng sau mạch phải giữ được thông tin so với tín hiệu gốc, theo ngưỡng khai báo trước.
Đạt: kết quả trên WSD chuyển được sang thiết bị.
Không đạt: chỉnh mạch, không nới ngưỡng; vẫn trượt thì báo như một giới hạn đo được.
Không cần người tham gia, nên không cần hồ sơ đạo đức cho bước này.
4/10
mạch thu chạy đủ bốn tầng
18/10
khoá ngưỡng checkpoint G3
8/11
mốc dự phòng: bảng chi phí rút gọn
29/11
bản nháp bài đủ các mục
Notes: [50 giây] Checkpoint G3 = hardware-in-the-loop (HIL): phát lại tín hiệu thật qua mạch thật. Chỗ thầy góp được nhiều nhất: rig phát lại, mạch chia áp xuống mức µV–mV, đo CMRR và nhiễu quy về đầu vào. Câu 'không cần hồ sơ đạo đức' chỉ đúng cho bước phát lại dữ liệu công khai; câu hỏi đạo đức cho dữ liệu tự đo nằm ở slide cuối. Mốc: PhanCong_Nhom_sEMG_FCF_GiaiDoanPhanCung.docx (cập nhật 24/9).

## Slide 52: GIAI ĐOẠN PHẦN CỨNG
TIẾN ĐỘ MPU6050 VÀ ADS1292R · 02/10/2026
Hạng mục | MPU6050 · dev-mpu | ADS1292R · binhdev-ads
Tín hiệu | Gia tốc, vận tốc góc, nhiệt độ; nút bấm | Hai kênh điện thế sinh học 24 bit
Thu dữ liệu | I²C; đọc định kỳ 100 Hz | SPI; ngắt DRDY, mục tiêu 2.000 SPS
Công cụ đã có | CSV, 4 hình PNG, dashboard HTML tương tác | CSV đầy đủ, web trực tiếp, DSP và phân tích offline
Hai nhánh đã có luồng thu và quan sát dữ liệu riêng. Chưa tích hợp thu đồng thời MPU + ADS, đồng bộ timestamp, đếm rep tự động hoặc model FCF/RIR trên ESP32.
Notes: Phạm vi: code local ngày 02/10/2026. MPU: dev-mpu tại d2aaa81 (finished visualization). ADS: binhdev-ads tại f7ecb98 (update data collecting), cộng các thay đổi local trong src/main.cpp về bộ lọc và dọn debug. Mốc Git: MPU firmware 20/08, thêm button 22/08, hoàn thiện visualization 27/08; ADS tích hợp 28/09, 2000 SPS và offline 30/09, SampleAcquisition 01/10. Đây là báo cáo chức năng từ repo, không xác nhận mọi chức năng đã chạy trên phần cứng. Hai firmware khác nhau, chưa có thu đồng thời. Không suy luận kết quả ML trong phần nghiên cứu cũ từ repo phần cứng này.

## Slide 53: GIAI ĐOẠN PHẦN CỨNG
MPU6050 · THU CHUYỂN ĐỘNG VÀ ĐÁNH DẤU THAO TÁC
Phần đã làm | Cấu hình hiện tại | Vì sao cần
Giao tiếp trực tiếp | ESP32-S3; I²C 100 kHz; địa chỉ 0x68 | Đọc 14 byte chứa accel, gyro và nhiệt độ
Dải đo, quy đổi | Accel ±4 g; gyro ±500 °/s | Chuyển số nguyên ADC thành g và °/s
Nhịp đọc | 100 Hz; chu kỳ 10 ms | Tạo chuỗi chuyển động theo thời gian
Nút đánh dấu | GPIO 5; nhấn = 1 | Đối chiếu tín hiệu với thao tác thủ công
SDA = GPIO 18, SCL = GPIO 17; Serial = 921.600 baud. Khởi tạo cảm biến, đặt dải đo và đọc thanh ghi trong main.cpp. Chỉ xuất một dòng CSV khi đọc dữ liệu thành công.
Notes: Nguồn: git show dev-mpu:src/main.cpp; dev-mpu:platformio.ini. Board esp32-s3-devkitc-1, Arduino, USB CDC on boot. Accel raw/8192; gyro raw/65.5; nhiệt độ raw/340 + 36.53 °C là nhiệt độ cảm biến. CONFIG 0x03: DLPF; SMPLRT_DIV=0 cho nhịp nội bộ 1 kHz, nhưng ESP đọc 100 Hz nên không lưu toàn bộ mẫu nội bộ. previousMicros += 10000 duy trì lịch đọc danh định. Timestamp millis được lấy sau lần đọc. Bỏ dòng nếu lỗi I²C hoặc sáu trục raw cùng bằng 0; code chưa chứng minh trường hợp bằng 0 luôn là sleep.

## Slide 54: GIAI ĐOẠN PHẦN CỨNG
MPU6050 · DỮ LIỆU VÀ CÔNG CỤ TRỰC QUAN HÓA
Trục X trong dữ liệu có sẵn: gia tốc (xanh) và vận tốc góc (cam); khoảng thời gian 0–60,65 s.
6.066 mẫu | 60,65 giây | Δtimestamp = 10 ms
Recorder lưu CSV 9 cột. Bộ phân tích tạo 4 PNG và dashboard Plotly: xem từng trục, độ lớn vector, nút bấm, phân bố, tương quan và phổ tần số.
Notes: Nguồn số liệu: dev-mpu:data/data.csv, 6066 dòng; timestamp đầu 19114 ms, cuối 79764 ms; 6065 khoảng cách đều 10 ms, 264 dòng button=1. Đây là file mẫu sẵn trong repo, không phải phép đo mới trong phiên này và không chứng minh độ jitter của thời điểm đọc thực. Ảnh: dev-mpu:data/plot_axes_xyz_breakdown.png, chỉ crop panel đầu, giữ nguyên dữ liệu của hình. CSV: timestamp_ms,acc_x,acc_y,acc_z,gyro_x,gyro_y,gyro_z,temp,button. dev-mpu:data/record_data.py tự tìm COM hoặc nhận cổng, ghi file theo thời gian. data/visualize_data.py tạo axes_xyz_breakdown, sensor_overview, distributions_correlation, 3d_trajectory_fft. data/generate_dashboard.py tạo dashboard HTML snapshot, có zoom đồng bộ, cửa sổ thời gian, auto-Y, điều hướng sự kiện, fullscreen; cần tải Plotly CDN. HTML không đọc Serial trực tiếp.

## Slide 55: GIAI ĐOẠN PHẦN CỨNG
MPU6050 · VAI TRÒ VÀ GIỚI HẠN HIỆN TẠI
Luồng IMU giúp quan sát chuyển động và đối chiếu dấu nút bấm; là nền để phát triển tách rep và rep-count baseline.
Chưa có thuật toán đếm rep, tính velocity loss, hiệu chuẩn IMU hoặc loại trọng lực trong firmware này.
KalmanFilter.h đã có trong repo nhưng chưa được gọi trong main của cả hai nhánh.
Đồ thị 3D biểu diễn vector gia tốc, chưa phải quỹ đạo vị trí. Dashboard là phân tích file đã ghi.
Chưa có FIFO, sequence hay bộ đếm mất mẫu cho MPU; cần bổ sung trước khi đồng bộ với ADS.
Notes: Nguồn: dev-mpu:src/main.cpp; include/KalmanFilter.h; data/generate_dashboard.py; data/visualize_data.py. Vai trò hỗ trợ rep-count và velocity loss là hướng phát triển gắn với kế hoạch trong deck gốc, chưa phải chức năng đã thực hiện. Không có tích phân vị trí, calibration, gravity removal hay Kalman trong main. Plotly 3D dùng trực tiếp acc_x/y/z. PNG FFT dùng NumPy rFFT nhưng chưa xử lý gap/windowing; phần 'FFT' HTML tính DFT giới hạn số bin và cần sửa để đọc phổ đầy đủ trên bản ghi dài. Các thư mục models/features/preprocessing/evaluation trong repo phần cứng còn là placeholder; không đánh đồng với pipeline nghiên cứu của slide cũ.

## Slide 56: GIAI ĐOẠN PHẦN CỨNG
ADS1292R · CẤU HÌNH VÀ LUỒNG DỮ LIỆU
ADS1292R 2 kênh 24 bit
DRDY + SPI thu mẫu
Hàng đợi 512 mẫu
DSP trên ESP Serial 2 Mbaud
Máy tính CSV / web
Hạng mục | Thiết lập trong code
ADC | 2.000 SPS; PGA gain 4; lưu raw của cả hai kênh
SPI | 1 MHz, MODE1; CS 10, SCK 12, MOSI 11, MISO 13
Điều khiển | PWDN 9, START 8, DRDY 4
Giữ raw 24 bit để có thể xử lý lại. Kênh 2 được dịch phải 8 bit rồi qua DSP; giá trị raw/filtered trong CSV là ADC counts, chưa phải mV đã hiệu chuẩn.
Notes: Nguồn: src/main.cpp; src/SampleAcquisition.cpp; include/SampleAcquisition.h; lib/Ads1292R/protocentralAds1292r.cpp; platformio.ini trên binhdev-ads. Board 4d_systems_esp32s3_gen4_r8n16. Driver đang dùng là ads1292r ProtoCentral; include/ADS1292R.h + src/ADS1292R.cpp là driver khác chưa gọi trong main. CONFIG1=0x04 ở 2000 SPS, CH1SET/CH2SET=0x40 (gain4), CONFIG2=0xA0, RLDSENS=0xBC, RESP1=0x02, RESP2=0x03, LOFFSENS=0. RLD 0xBC chọn IN2P/N; comment cũ trong driver về bit7 và cả hai kênh chưa đúng. Không khẳng định RLD thực tế hoạt động tốt nếu chưa đo mạch. Tham chiếu ADS: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1292r.pdf

## Slide 57: GIAI ĐOẠN PHẦN CỨNG
ADS1292R · VÌ SAO CÓ SAMPLEACQUISITION?
Ngắt DRDY sequence + μs
Task core 0 đọc SPI
Kiểm frame hợp lệ
Queue 512 không chờ
main.cpp lọc / xuất
Tách việc đọc ADC khỏi lọc và gửi Serial để giảm nguy cơ đọc trễ mẫu kế tiếp.
ISR chỉ ghi sequence, timestamp và đánh thức task; tác vụ thu mẫu đọc SPI dưới mutex.
Hàng đợi 512 mẫu tương đương 256 ms ở 2.000 SPS; khi đầy, ghi nhận QUEUE_DROP.
ADC_MISSED đếm cạnh bị bỏ qua hoặc frame không hợp lệ; [SPS] báo nhịp DRDY và nhịp đọc.
Có thể phát hiện mất mẫu; hàng đợi không phục hồi mẫu ADC đã bị bỏ lỡ.
Notes: Nguồn: include/SampleAcquisition.h; src/SampleAcquisition.cpp; src/main.cpp. Task ads_capture pinned core0, priority3, stack4096; ISR FALLING dùng esp_timer_get_time cast uint32_t và task notification. Sequence đếm cạnh ngắt ESP đã quan sát, không phải bộ đếm phần cứng bên trong ADS. Mutex dùng chung để task và lệnh reinit không cùng truy cập SPI. Frame invalid nếu driver báo lỗi hoặc có cạnh DRDY mới trong giao dịch. xQueueSend timeout0 để không block tác vụ ADC; consumer nhận mẫu timeout2 ms. Timestamp thuộc thời điểm ISR chạy, có độ trễ ISR. Bộ đếm không chứng minh tuyệt đối không mất cạnh nếu interrupt không được quan sát.

## Slide 58: GIAI ĐOẠN PHẦN CỨNG
ADS1292R · CHUỖI LỌC SỐ ĐÃ TRIỂN KHAI
Kênh 2
High-pass 20 Hz
Notch 50 Hz
Notch 100 Hz
Low-pass 450 Hz
Tầng | Thiết kế | Tác dụng
High-pass | Butterworth bậc 2 | Giảm DC và thành phần chậm dưới dải mục tiêu
Notch 50 / 100 | Hai biquad; r = 0,98 | Giảm thành phần quanh điện lưới và hài 100 Hz
Low-pass | Butterworth bậc 2 | Giảm thành phần cao tần trên dải mục tiêu
Fs = 2.000 Hz; mỗi tầng giữ lịch sử mẫu riêng. Lọc giảm cả phần tín hiệu thật quanh tần số chặn; chưa có phép đo SNR trước/sau để kết luận ADS đã hết nhiễu.
Notes: Nguồn: src/main.cpp local ngày 02/10/2026, makeButterworth, makeNotch, Biquad::process và các wrapper. HP/LP dùng Q=1/sqrt(2), omega=2*pi*cutoff/fs, alpha=sin(omega)/(2Q), chia cho D=1+alpha. Tham chiếu công thức HP/LP: https://www.w3.org/TR/audio-eq-cookbook/ . Biquad y[n]=b0*x[n]+b1*x[n-1]+b2*x[n-2]-a1*y[n-1]-a2*y[n-2]. Notch dùng zero trên vòng đơn vị ở ±omega, pole bán kính r: b0=b2=K,b1=-2Kcos(omega),a1=-2r*cos(omega),a2=r²; K=(1-2r*cos(omega)+r²)/(2-2*cos(omega)) để gain DC=1. Notch là thiết kế pole/zero riêng, không tuyên bố dùng công thức notch-Q của W3C. Bandpass là cascade hai tầng bậc2; cutoff không cắt đứt phổ. Người dùng báo ADS nhiều nhiễu; chưa nhận bản ghi mới để định lượng kết quả.

## Slide 59: GIAI ĐOẠN PHẦN CỨNG
ADS1292R · DỌN MAIN VÀ TẬP TRUNG THAM SỐ
Biến cấu hình | Mặc định | Khi thay đổi
fs | 2.000 Hz | Cập nhật tốc độ ADC và hệ số DSP
f0 / fc | 20 / 450 Hz | Tần số cắt high-pass / low-pass
DC_filter_50 | 50 Hz | Tâm notch thứ nhất
DC_filter_100 | 100 Hz | Tâm notch thứ hai
NOTCH_RADIUS | 0,98 | Điều chỉnh độ hẹp của notch
Tính b0, b1, b2, a1, a2 một lần từ tham số; dùng chung lớp Biquad để giảm lặp code.
Thêm ghi chú trước hàm; kiểm tra cấu hình bằng static_assert; bỏ dump thanh ghi và thông báo khởi tạo Serial theo yêu cầu.
Đổi fs rồi build/nạp lại; cần đối chiếu baud, QC Python và thời gian đáp ứng các EMA.
Notes: Nguồn: src/main.cpp local. Các thay đổi mới: thay hệ số cố định HP/LP/notch bằng hàm tính hệ số; tên DC_filter_50/DC_filter_100 do người dùng yêu cầu, thực chất là tần số notch, DC 0 Hz được giảm bởi high-pass. ADC_DATA_RATE map Fs rời rạc125/250/500/1000/2000/4000/8000 vào CONFIG1. static_assert kiểm HP<LP<Nyquist, tần số notch trong (0,Nyquist), r trong (0,1) và Fs hỗ trợ. Bỏ cachedDeviceId, đọc/in DeviceID khi setup, dumpRegisters, lệnh d, thông báo chờ DRDY và lỗi init Serial; bỏ include ecgRespirationAlgo không dùng. Vẫn giữ ADC init, cơ chế thu mẫu, guard init và telemetry hoạt động. EMA/adaptive còn là hệ số theo mẫu, đổi Fs không tự giữ thời gian đáp ứng. Chưa commit, chưa push và chưa flash thay đổi này vào ESP trong phiên.

## Slide 60: GIAI ĐOẠN PHẦN CỨNG
ADS1292R · GHI ĐẦY ĐỦ VÀ HIỂN THỊ TRỰC TIẾP
Thành phần | Đã triển khai | Vì sao cần
Luồng $D → CSV | Sequence, timestamp μs, raw 2 kênh, filtered, lead-off | Lưu mọi mẫu nhận hợp lệ; giữ dữ liệu để xử lý lại
SampleClock | Phát hiện gap, duplicate, wrap uint32 và reboot | Phân biệt mất mẫu với tràn timestamp
Web localhost:8765 | Raw/filtered, envelope, mức nền, SPS, ghi CSV và lệnh | Theo dõi tín hiệu trong lúc thu
Telemetry / UI | Telemetry khoảng 50 Hz; vẽ khoảng 25 Hz | Giảm tải hiển thị so với luồng mẫu đầy đủ
Recorder và web dùng dữ liệu mẫu để tính tốc độ thực nhận. Đồ thị xem nhanh đã giảm số điểm; CSV giữ mọi dòng $D hợp lệ nhận được. Cần xem sequence để kiểm tra tính liên tục.
Notes: Nguồn: record_emg_csv.py; sample_timing.py; live_emg_visualizer.py; data/record_data.py hiện là wrapper tới recorder ADS. Firmware: $D,sequence,timestampUs,ch1_raw24,ch2_raw24,ch2_raw16,filtered16,leadOff. Recorder CSV: sample_idx,timestamp_us,ch1_raw24,ch2_raw24,ch2_raw16,filtered16,lead_off,time_s; web CSV tên cột ch2_filtered16. Serial2M, buffer ESP8192, đọc chunk Python, flush recorder500dòng. SampleClock modulo32 bit, timestamp wrap khoảng71.6phút; reboot tạo segment mới, recorder đóng bản ghi cũ. SPS tính từ timestamp thiết bị, không từ nhịp đến host. Web SSE + canvas; preview không bảo đảm giữ mọi đỉnh ngắn. QC hiện coi1960..2040SPS khỏe khi không drop/lead-off; target này không tự đổi khi Fs firmware đổi. LOFFSENS=0 nên lead_off=0 chưa chứng minh tiếp xúc điện cực tốt. Dashboard HTML EMG cũ dùng schema/gain/nhịp khác, cần cập nhật trước khi dùng với CSV mới.

## Slide 61: GIAI ĐOẠN PHẦN CỨNG
ADS1292R · MỨC KÍCH HOẠT VÀ PHÂN TÍCH OFFLINE
Trên ESP32
Chỉnh lưu |filtered| rồi EMA để tạo đường bao dễ quan sát.
Ước lượng mức nghỉ, ngưỡng nhiễu và peak; chuẩn hóa thành mức kích hoạt 0–100%.
Có hiệu chuẩn mức nghỉ và chỉnh độ nhạy; phần trăm chưa phải lực hoặc %MVC.
Trên máy tính
analyze_semg.py xử lý lại raw, lọc offline và xuất CSV đã lọc.
Tính RMS, MAV, WL, ZC, SSC, SSI; xem MDF và MNF theo cửa sổ.
Công cụ khảo sát; ngưỡng suy luận mỏi và xử lý gap cần kiểm định trước khi dùng nghiên cứu.
Chưa triển khai 54 đặc trưng + Random Forest hoặc baseline suy luận trên chip.
Notes: Nguồn: src/main.cpp và analyze_semg.py. Envelope EMA0.993356old+0.006644new, xấp xỉ75ms tại2kHz. Lệnh c đặt baseline=max(env,1), peak=baseline+80 khi DSPon hoặc+400 khioff, gate25%baseline clamp2.5..20, sensitivity1; state bộ lọc không reset. Adaptive baseline/gate/peak có hệ số theo mẫu. Mức0..100 chuẩn hóa envelope-baseline-gate theo span và sensitivity, không có hiệu chuẩn MVC/lực. DSPoff vẫn trừDC bằng EMA, không phải raw pass-through. Offline dùng lọc IIR hai chiều, có thể dùng tương lai; không tương đương lọc causal firmware. Fs offline fixed2000, bỏ qua timestamp/gap khi dựngtime; DFT và MDF/MNF chưa có validation phổ/window, thresholdMDFslope -0.5Hz/s heuristic. Không gọi thông báo 'phát hiện mỏi' của script là classifier đã kiểm định. Kalman chưa tích hợp; không có bằng chứng cần bổ sung Kalman để giải quyết nguồn nhiễu ADS.

## Slide 62: GIAI ĐOẠN PHẦN CỨNG
KIỂM TRA ĐÃ LÀM · BUILD VÀ LOGIC THU DỮ LIỆU
Hạng mục | MPU6050 | ADS1292R
Biên dịch PlatformIO | SUCCESS | SUCCESS sau sửa bộ lọc
RAM tĩnh báo bởi build | 18.928 byte | 19.652 byte
Flash báo bởi build | 271.937 byte | 288.893 byte
Kiểm thử Python | Chưa có test riêng MPU | 7/7 đạt: clock và recorder
Test ADS kiểm tốc độ, mất mẫu, mẫu trùng, tràn uint32, reboot và ghi luồng xen telemetry.
RAM/Flash thuộc hai cấu hình board khác nhau; chưa phải chi phí model.
Chưa đo jitter, SNR, CMRR, năng lượng, thời lượng pin hoặc checkpoint G3.
Notes: Nguồn: log build trong các lượt làm việc trước, đọc repo đã tổng hợp docs/TONG_HOP_DU_AN.md; ADS gần nhất build SUCCESS3.95s RAM19652/327680, flash288893/6553600. MPU build SUCCESS12.45s RAM18928/327680, flash271937/3342336. Không quy các số firmware acquisition thành cost của RandomForest, rep-count hay các phương án ML: chúng chưa deploy trong firmware. Test được chạy lại ngày02/10/2026: python -m unittest discover -s test -p test_*.py -v,7/7OK. Test host biquad alternateFs1000, HP30, LP350, notch60/120 đã PASS trong phiên trước; testhostdefault bịWindowsAppControl chặn nên không tuyên bố defaulthosttestpassed. CompileSUCCESS không xác nhận board đã nạp hoặc ADC đã đo đúng. Không mới flash trong phiên cập nhật PowerPoint.

## Slide 63: GIAI ĐOẠN PHẦN CỨNG
VIỆC CÒN LẠI · NHIỄU, ĐỒNG BỘ VÀ CHECKPOINT G3
Việc tiếp theo | Mục đích / bằng chứng cần có | Trạng thái
Đo nguồn nhiễu ADS | Raw/filtered, phổ 50/100 Hz, clip và mất mẫu; đối chiếu điện cực, dây và nguồn | ADS còn nhiễu; chưa định lượng
Kiểm đáp ứng mạch + DSP | Đo gain, dải tần, pha và nhiễu bằng tín hiệu tham chiếu | Chưa thực hiện G3
Đồng bộ MPU + ADS | Thu chung clock, gắn sự kiện, tách rep; kiểm sai số thời gian | Hai nhánh đang độc lập
Đưa model lên ESP32 | Chuẩn hóa đặc trưng; đo trễ, RAM, Flash, năng lượng cùng cấu hình | Chưa triển khai
Ưu tiên có bản ghi sạch và liên tục trước khi đánh giá mỏi cơ. Khóa ngưỡng G3 trước lần phát lại đầu tiên theo kế hoạch của nhóm.
Notes: Phần này là việc đề xuất, không ghi nhận đã hoàn thành. Nguồn trạng thái: repo và yêu cầu người dùng ADS nhiều nhiễu; phần kế hoạch G3 từ slide51 deck gốc. Đối chiếu hướng kiểm nhiễu với datasheet TI ADS1292R https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1292r.pdf và Delsys Signal Quality Monitor https://delsys.com/support/emgworks/signal-quality-monitor/ . Notch giảm cả tín hiệu trong vùng chặn, phải xem phổ trước/sau và ảnh hưởng tới đặc trưng. Không tự thêm Kalman vào EMG raw; chỉ thử xử lý envelope/RMS nếu có mục tiêu độ trễ/độ ổn định và dữ liệu đối chiếu. G3 chưa tiến hành; không xác nhận mạch đã đạt ngưỡng. Tài liệu chi tiết đã có: docs/TONG_HOP_DU_AN.md (một số nội dung main cũ cần đối chiếu với cập nhật local). Không phát sinh thay đổi code, git commit hay push do tác vụ PPT.

## Slide 64: GIAI ĐOẠN PHẦN CỨNG
BẢNG CHI PHÍ CỦA TỪNG PHƯƠNG ÁN
Phương án | Cảm biến | Thao tác người dùng | RMSE | RIR | Trễ (ms) | RAM (KB) | Flash (KB) | Thu (mJ/s) | Suy luận (mJ) | Giờ pin
Naive baseline | không | không | 24.80% | 3.107 | — | — | — | — | — | —
Rep-count (k) | IMU | không | 15.50% | 2.599 |  |  |  |  |  | 
Rep-count (thời gian) | IMU / đồng hồ | không | 14.92% | 2.504 |  |  |  |  |  | 
Rep-count (k, tải) | IMU | nhập tải | 15.06% | 2.512 |  |  |  |  |  | 
Rep-count, ngoại suy | IMU | nhập tải | 13.90% | 2.260 |  |  |  |  |  | 
Rep-count (k, tải, động tác) | IMU | nhập tải, động tác | 12.67% | 2.132 |  |  |  |  |  | 
sEMG, theo MVIC | sEMG + IMU | đo MVIC đầu buổi | 23.32% | 2.861 |  |  |  |  |  | 
sEMG, theo 3 rep tham chiếu | sEMG + IMU | 3 rep đầu sạch | 20.62% | 2.589 |  |  |  |  |  | 
Ô xám: con số phần cứng sẽ đo trên ESP32-S3 + ADS1292R, cùng board, cùng xung nhịp, cùng cách biên dịch.
Rep-count baseline không miễn phí: IMU chạy liên tục cộng thuật toán tách rep.
Năng lượng sEMG chủ yếu do mạch thu chạy liên tục, không do một lần suy luận mỗi 3 giây.
Notes: [45 giây] Nguồn: handoff sau khi đóng WSD (21/9), đóng góp 4. RMSE và RIR (MAE, rep) trên 19 047 rep. Đo: Bình đo độ trễ, bộ nhớ, năng lượng mỗi lần suy luận cho mọi dòng, kể cả rep-count baseline; Moi đo năng lượng thu và giờ pin. Thao tác người dùng là chi phí thật, không nằm trong mJ hay KB. Mã dòng: naive, count_k, count_time, count_k_load, count_extrap, count_k_load_mv, N1-A, N1-B.

## Slide 65: GIAI ĐOẠN PHẦN CỨNG
PHÂN CÔNG
Giai đoạn | Moi · phần cứng | Bình · nhúng | Trí · ML, viết, hỗ trợ
Tuần 1–2 21/9 → 4/10 | Bring-up ADS1292R qua 4 tầng Đo dòng mạch thu | Driver đọc mẫu theo ngắt Cùng Moi gỡ lỗi giao tiếp | Giao định nghĩa và thông số Soạn email đạo đức
Tuần 3–5 5/10 → 25/10 | Đo nhiễu, CMRR, đáp ứng tần số Dựng và kiểm rig phát lại | 54 đặc trưng bằng C Random Forest và baseline trên chip | Checklist chuyển giao; khoá ngưỡng G3 Bảng điểm dự đoán; hình, bảng
Tuần 6–8 26/10 → 15/11 | Phát lại WSD qua mạch Đo năng lượng bốn chế độ | Firmware bốn chế độ, đo tài nguyên | Viết Methods và Results Chạy G3 trên dữ liệu phát lại
Tuần 9–10 16/11 → 29/11 | Viết mục đặc tả phần cứng Đọc chéo | Viết mục triển khai nhúng Đọc chéo | Ghép bài: mở đầu, thảo luận, hạn chế
Notes: [40 giây] Nguồn: PhanCong_Nhom_sEMG_FCF_GiaiDoanPhanCung.docx (cập nhật 24/9). Chi tiết từng việc (M1–M6, B1–B5, T1–T8), sản phẩm, tiêu chí đạt nằm trong file phân công. Nếu trượt mốc: 4/10 → tuần 3 cả nhóm dồn gỡ lỗi phần cứng; 18/10 → không phát lại khi G3 chưa khoá; 8/11 → bảng chi phí rút gọn; 29/11 → chốt ngày nộp mới, ghi lý do trễ.

## Slide 66: CÁCH LÀM VIỆC VỚI AGENT AI
Cơ chế kiểm | Sinh ra từ lỗi nào
Văn bản khai báo trước, có ngày; chỉ nối thêm kết quả | Bốn phân tích post-hoc trên Zenodo, mỗi cái nghe hợp lý lúc xuất hiện
Hàm phán quyết bắt khai chiều dự đoán | Ba bug ở đoạn in phán quyết: đọc sai khoá, điều kiện một chiều nuốt hiệu đổi dấu, kiểm p mà không kiểm dấu
Kiểm cấu trúc (số rep, cột, lượt) trước khi in phán quyết | Cùng ba bug trên
Chặn data leakage ngay ở chữ ký hàm dự đoán; kiểm 612/612 | Nguy cơ baseline ngoại suy đọc nhầm N_total của người test
Không ghi đè file kết quả | Nguy cơ mất khả năng tái lập các con số đã báo cáo
Bảng điểm dự đoán (số sơ bộ): trên WSD, 35 dự đoán khai trước, 27 sai; trong 14 dự đoán sai về sEMG so với phương án đơn giản, 12 lệch cùng một chiều: đánh giá thấp rep-count baseline.
Notes: [45 giây] Zenodo (sơ bộ): agent 9 đúng / 15 sai trên 24 dự đoán, trưởng nhóm 2 đúng / 3 sai trên 5. Chờ phép đếm chính thức từ các note đã khoá (hạn 11/10). Hai cơ chế khác: tái lập từng fold khớp tới 1e-9 (sinh ra từ lỗi so từng bit vì bộ đọc CSV lệch 1 ulp); bảng điểm dự đoán ghi cả người khai.

## Slide 67: ĐỀ XUẤT VÀ CÂU HỎI
Ba đề xuất
1
Chuyển thành bài phương pháp, đích nộp BSPC.
2
Chốt cấu trúc bảng chi phí: dòng, cột, đơn vị.
3
Khoá ngưỡng checkpoint G3 trước lần phát lại đầu tiên, hạn 18/10.
Ba câu hỏi cho thầy
1
Kết quả âm có đủ làm phát hiện chính, hay cần thêm một kết quả dương trước khi nộp?
2
Có nên thử thu dữ liệu nhỏ ở tải cao, nhịp tự do, hay dừng hẳn việc thu 24 người?
3
Dữ liệu công khai và dữ liệu tự đo trên chính tác giả có cần hồ sơ đạo đức không?
Notes: [60 giây] Câu 2: kế hoạch tự thu 24 người, khoảng bốn tháng, hồ sơ đạo đức khoảng 15 triệu. Căn cứ vật lý duy nhất để kỳ vọng kết quả khác ở tải cao là phổ dịch mạnh hơn khi mỏi ở tải cao, nhưng đó vẫn là giả thuyết chưa đo; nên đề xuất thử nhỏ trước. Câu 3: email hội đồng đạo đức ba câu (handoff 21/9). Câu hỏi dự phòng: giữ chuẩn hoá theo MVIC làm cấu hình chính có hợp lý không, khi theo 3 rep tham chiếu tốt hơn 2.70pp? Cách xử lý góp ý: chỉ ra lỗi trong lập luận hoặc code thì nhóm mở lại đúng chỗ đó; gợi ý phân tích mới thì đưa vào hạn chế và hướng tiếp theo, vì cả hai dataset đã đóng theo quy tắc dừng khai báo trước.

## Slide 68
XIN CẢM ƠN!